计量技术规范征求意见汇总处理表
规范名称：   钻孔电视成像仪校准规范                                                               
起草单位：   湖北省计量测试技术研究院                              2023   年 07 月 14 日                                                                         
	序号
	规范章条编号
	意见内容
	意见提出单位
	意见采纳情况
	备注

	1
	7.3.2
	若钻孔电视成像仪电子脉冲距离可设置，需先校准电子脉冲距离。在仪器电缆上量取一段长度不低于2m的电缆（不低于10m的电缆），并做好起始终止标记，用钢卷尺测量起始终止位置长度L。将电缆安装在深度计数器滑轮，将电缆缓慢匀速拉动（删除）至起始标记，将深度计数器复位，将电缆（增加—缓慢匀速拉动）拉倒终止标记，记录此时仪器深度值H、电子脉冲系数α0，按式（1）计算电子脉冲系数α1，并将改值输入到仪器中并保存。
	四川中水成勘院工程物探检测有限公司

何刚
	部分采纳
	

	2
	5
	建议增加仪器设备防水性能指标
	
	未采纳（出厂指标，实际检测中会损坏探头）
	

	3
	5
	建议增加仪器设备防高温性能指标
	
	未采纳（出厂指标，实际检测中会损坏探头）
	

	4
	5
	建议增加电缆抗拉伸指标
	
	未采纳（不适用）
	

	5
	7.3.1  图像质量
	读取能清晰分辨的最大位置数字乘以100，即为水平清晰度。读取能清晰分辨灰度等级，即为灰度鉴别等级。

概念不清楚，应说明
	武汉长盛工程检测技术开发有限公司

刘春生
	部分采纳
	

	6
	5.1  图像质量
	水平清晰度：不低于700电视线；

怎样测试700线
	
	部分采纳
	

	7
	6.2.3
	测量范围 不低于10m，分辨力 不低于1mm

测量范围应为一个上下区间。分辨力，用精度表示，更为合适
	长江科学院

余信江
	部分采纳
	

	8
	规范名称
	是否应修改为《钻孔全景数字成像仪》校准规范

依据规程《SLT 291.1-2021 水利水电工程勘探规程第1部分：物探》，改规程内规定该方法为钻孔全景数字成像
	中水东北勘测设计研究有限责任公司

刘凯
	未采纳（依据厂家仪器名称命名，可在适用范围增加钻孔全景数字成像仪）
	

	9
	5.2  深度测量误差
	是否应增加累计误差xx米，建议1000m内累计误差不超过2m。

因为现工程上的钻孔深度近几年增加很多，很多深孔钻孔全景数字成像检测深度可能超过1000m，此时的深度测量误差±0.5%，总累计误差可达5m，对钻孔内构造的位置造成一定的判断失误，从而影响后续设计方案。
	
	部分采纳
	

	10
	2
	“CECS253:2009 基桩孔内摄像检测技术规程”应修改为“T/CECS 253-2022 地基基础孔内成像检测标准。”

“CECS253:2009 基桩孔内摄像检测技术规程”已废止，替换标准为“T/CECS 253-2022 地基基础孔内成像检测标准。
	杨鑫
	采纳
	

	11
	6.1
	钻孔电视成像仪内置有罗盘，校准时需对环境磁场提出要求
	武汉天宸伟业物探科技有限公司

夏代林
	采纳
	

	12
	7.3.3
	倾角测量误差，垂直模式也能测量
	
	采纳
	

	13
	8.1
	有些仪器深度显示值分辨率0.01m，深度测量误差是否要修约至1mm
	
	采纳
	

	14
	7.2
	开机后，探头前端照明灯亮，主机显示摄像头图像、深度值和角度值。
	
	采纳
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


承办人：郭海                          电话：
说明：①发送“征求意见稿”的单位数：8 个
②收到“征求意见稿”后回函的单位数：6 个
③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：6 个
④没有回函的单位数：2 个
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