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《电梯综合测试仪校准规范》试验报告

1. 概述（试验目的）

依据《电梯综合测试仪校准规范》第7条所列的校准项目和校准方法，起草小组在湖北省计量测试技术研究院光谷基地B122室进行了验证试验工作。
2. 样品选型

1#机：DFVA-1A型 No.190605008（大连达发科技有限公司）
2#机：WH-VT02-B型 No.WX-107023（武汉万曦智能科技有限公司）

3#机：ECG-A518型 No.ECGA518-16047（武汉重光科技有限公司）
3. 试验条件

3.1 环境条件

试验地点：光谷基地B122室
实验室条件：温度：22.4 ℃；  相对湿度：41 %。
试验日期：2023.3.9
3.2 测量标准

名称：低频电动式振动台系统
型号：XSH   编号：V09020（垂直）/H09020（水平）

4. 试验项目和方法
4.1 1#机
1.幅值示值误差（加速度峰值）：
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	1.411
	-0.21%

	5.0
	1.0
	1.406
	-0.57%

	10.0
	1.0
	1.407
	-0.50%

	20.0
	1.0
	1.425
	0.78%

	40.0
	1.0
	1.383
	-2.19%

	60.0
	1.0
	1.440
	1.84%

	80.0
	1.0
	1.444
	2.12%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	1.405
	-0.64%

	5.0
	1.0
	1.417
	0.21%

	10.0
	1.0
	1.412
	-0.14%

	20.0
	1.0
	1.427
	0.92%

	40.0
	1.0
	1.397
	-1.20%

	60.0
	1.0
	1.432
	1.27%

	80.0
	1.0
	1.441
	1.91%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	1.407
	-0.50%

	5.0
	1.0
	1.408
	-0.42%

	10.0
	1.0
	1.411
	-0.21%

	20.0
	1.0
	1.421
	0.50%

	40.0
	1.0
	1.415
	0.07%

	60.0
	1.0
	1.428
	0.99%

	80.0
	1.0
	1.433
	1.34%


2.幅值线性度：频率为8.0Hz
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	0.140
	-0.71%

	
	0.2
	0.281
	-0.71%

	
	0.4
	0.563
	-0.53%

	
	0.8
	1.128
	-0.27%

	
	1.2
	1.693
	-0.24%

	
	1.6
	2.259
	-0.18%

	
	2.0
	2.824
	-0.14%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	0.140
	-0.71%

	
	0.2
	0.281
	-0.71%

	
	0.4
	0.564
	-0.35%

	
	0.8
	1.128
	-0.27%

	
	1.2
	1.694
	-0.18%

	
	1.6
	2.260
	-0.13%

	
	2.0
	2.826
	-0.07%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	0.141
	0.00%

	
	0.2
	0.282
	-0.35%

	
	0.4
	0.565
	-0.18%

	
	0.8
	1.130
	-0.09%

	
	1.2
	1.696
	-0.06%

	
	1.6
	2.262
	-0.04%

	
	2.0
	2.826
	-0.07%


3.加速度分辨力：0.001 m/s2
4.时间示值误差：0.8%
5.声压级示值误差：-0.3 dB
4.2 2#机
1.幅值示值误差（加速度峰值）：
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	1.408
	-0.42%

	5.0
	1.0
	1.409
	-0.35%

	10.0
	1.0
	1.407
	-0.50%

	20.0
	1.0
	1.417
	0.21%

	40.0
	1.0
	1.416
	0.14%

	60.0
	1.0
	1.421
	0.50%

	80.0
	1.0
	1.443
	2.05%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	1.410
	-0.28%

	5.0
	1.0
	1.412
	-0.14%

	10.0
	1.0
	1.411
	-0.21%

	20.0
	1.0
	1.421
	0.50%

	40.0
	1.0
	1.415
	0.07%

	60.0
	1.0
	1.428
	0.99%

	80.0
	1.0
	1.441
	1.91%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	1.411
	-0.35%

	5.0
	1.0
	1.406
	-0.35%

	10.0
	1.0
	1.407
	-0.42%

	20.0
	1.0
	1.425
	0.35%

	40.0
	1.0
	1.383
	0.21%

	60.0
	1.0
	1.440
	1.20%

	80.0
	1.0
	1.444
	1.77%


2.幅值线性度：频率为8.0Hz
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	0.141
	0.00%

	
	0.2
	0.282
	-0.35%

	
	0.4
	0.565
	-0.18%

	
	0.8
	1.128
	-0.27%

	
	1.2
	1.695
	-0.12%

	
	1.6
	2.260
	-0.13%

	
	2.0
	2.825
	-0.11%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	0.141
	0.00%

	
	0.2
	0.281
	-0.71%

	
	0.4
	0.564
	-0.35%

	
	0.8
	1.128
	-0.27%

	
	1.2
	1.694
	-0.18%

	
	1.6
	2.260
	-0.13%

	
	2.0
	2.825
	-0.11%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	0.141
	0.00%

	
	0.2
	0.282
	-0.35%

	
	0.4
	0.565
	-0.18%

	
	0.8
	1.129
	-0.18%

	
	1.2
	1.696
	-0.06%

	
	1.6
	2.261
	-0.09%

	
	2.0
	2.825
	-0.11%


3.加速度分辨力：0.001 m/s2
4.时间示值误差：0.4%
5.声压级示值误差：-0.3 dB
4.3 3#机

1.幅值示值误差（加速度峰值）：
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	0.141
	0.00%

	5.0
	1.0
	0.283
	0.00%

	10.0
	1.0
	0.565
	-0.18%

	20.0
	1.0
	1.130
	-0.09%

	40.0
	1.0
	1.696
	-0.06%

	60.0
	1.0
	2.262
	-0.04%

	80.0
	1.0
	2.826
	-0.07%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	0.142
	0.71%

	5.0
	1.0
	0.281
	-0.71%

	10.0
	1.0
	0.564
	-0.35%

	20.0
	1.0
	1.130
	-0.09%

	40.0
	1.0
	1.696
	-0.06%

	60.0
	1.0
	2.262
	-0.04%

	80.0
	1.0
	2.827
	-0.04%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	0.5
	1.0
	0.141
	0.00%

	5.0
	1.0
	0.282
	-0.35%

	10.0
	1.0
	0.565
	-0.18%

	20.0
	1.0
	1.130
	-0.09%

	40.0
	1.0
	1.696
	-0.06%

	60.0
	1.0
	2.261
	-0.09%

	80.0
	1.0
	2.825
	-0.11%


2.幅值线性度：频率为8.0Hz
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	1.406
	-0.57%

	
	0.2
	1.408
	-0.42%

	
	0.4
	1.406
	-0.57%

	
	0.8
	1.416
	0.14%

	
	1.2
	1.421
	0.50%

	
	1.6
	1.422
	0.57%

	
	2.0
	1.439
	1.77%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	1.412
	-0.14%

	
	0.2
	1.413
	-0.07%

	
	0.4
	1.413
	-0.07%

	
	0.8
	1.418
	0.28%

	
	1.2
	1.419
	0.35%

	
	1.6
	1.424
	0.71%

	
	2.0
	1.440
	1.84%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差
（%）

	8.0
	0.1
	1.411
	-0.21%

	
	0.2
	1.410
	-0.28%

	
	0.4
	1.412
	-0.14%

	
	0.8
	1.418
	0.28%

	
	1.2
	1.420
	0.42%

	
	1.6
	1.429
	1.06%

	
	2.0
	1.437
	1.63%


3.加速度分辨力：0.001 m/s2
4.时间示值误差：0.6%
5.声压级示值误差：-0.3 dB
5. 试验结果的不确定度

加速度测量相对扩展不确定度为Urel=2.6%，k=2
时间测量相对扩展不确定度Ure l =0.1%，k=2
声压级测量扩展不确定度为U=0.1dB，k=2
6. 试验结果验证

6.1 试验结果分析

根据以上实验数据，示值误差满足规范第5条的要求，根据数据结果，可以确认校准方法可行。
6.2 一致性评价

数据的重复性试验结果满足不确定度要求。
6.3 试验验证结论
通过试验，证实测试仪校准规范中所描述的对被检测试仪计量性能要求、校准仪器的选择和采用的校准方法是合理可行的。

6.4 附录（试验记录）

电梯综合测试仪试验记录
记录（证书）号                   

	器具名称
	电梯综合测试仪
	标准器名称
	低频电动式振动台系统

	型号规格
	DFVA-1A
	型号
	XSH

	出厂编号
	190605008
	编号
	V09020（垂直）/H09020（水平）

	制造厂家
	大连达发科技有限公司
	测量范围
	f:(0.5～100)Hz

	技术依据
	-
	不确定度/准确度等级/最大允许误差 
	频率: MPE:±0.1%

	环境条件
	温度：    22.4      ℃         

相对湿度：41         %

地点：光谷基地B122室
	证书号
	LSvm2023-02979

	
	
	溯源机构
	中国计量科学研究院

	
	
	有效期
	2024-04-05

	
	
	标准器状况
	正常


1.幅值示值误差（加速度峰值）：
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	1.411
	-0.21%

	5.0
	1.0
	1.406
	-0.57%

	10.0
	1.0
	1.407
	-0.50%

	20.0
	1.0
	1.425
	0.78%

	40.0
	1.0
	1.383
	-2.19%

	60.0
	1.0
	1.440
	1.84%

	80.0
	1.0
	1.444
	2.12%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	1.405
	-0.64%

	5.0
	1.0
	1.417
	0.21%

	10.0
	1.0
	1.412
	-0.14%

	20.0
	1.0
	1.427
	0.92%

	40.0
	1.0
	1.397
	-1.20%

	60.0
	1.0
	1.432
	1.27%

	80.0
	1.0
	1.441
	1.91%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	1.407
	-0.50%

	5.0
	1.0
	1.408
	-0.42%

	10.0
	1.0
	1.411
	-0.21%

	20.0
	1.0
	1.421
	0.50%

	40.0
	1.0
	1.415
	0.07%

	60.0
	1.0
	1.428
	0.99%

	80.0
	1.0
	1.433
	1.34%


2.幅值线性度：频率为8.0Hz

	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	0.140
	-0.71%

	
	0.2
	0.281
	-0.71%

	
	0.4
	0.563
	-0.53%

	
	0.8
	1.128
	-0.27%

	
	1.2
	1.693
	-0.24%

	
	1.6
	2.259
	-0.18%

	
	2.0
	2.824
	-0.14%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	0.140
	-0.71%

	
	0.2
	0.281
	-0.71%

	
	0.4
	0.564
	-0.35%

	
	0.8
	1.128
	-0.27%

	
	1.2
	1.694
	-0.18%

	
	1.6
	2.260
	-0.13%

	
	2.0
	2.826
	-0.07%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	0.141
	0.00%

	
	0.2
	0.282
	-0.35%

	
	0.4
	0.565
	-0.18%

	
	0.8
	1.130
	-0.09%

	
	1.2
	1.696
	-0.06%

	
	1.6
	2.262
	-0.04%

	
	2.0
	2.826
	-0.07%


3.加速度分辨力：0.001 m/s2
4.时间示值误差：0.8%
5.声压级示值误差：-0.3 dB
6．说明：加速度测量相对扩展不确定度Urel=2.6%，k=2

时间测量相对扩展不确定度Ure l =0.1%，k=2
声压级测量扩展不确定度为U=0.1dB，k=2
电梯综合测试仪试验记录
记录（证书）号                   

	器具名称
	电梯综合测试仪
	标准器名称
	低频电动式振动台系统

	型号规格
	WH-VT02-B
	型号
	XSH

	出厂编号
	WX-107023
	编号
	V09020（垂直）/H09020（水平）

	制造厂家
	武汉万曦智能科技有限公司
	测量范围
	f:(0.5～100)Hz

	技术依据
	-
	不确定度/准确度等级/最大允许误差 
	频率: MPE:±0.1%

	环境条件
	温度：    22.4      ℃         

相对湿度：41         %

地点：光谷基地B122室
	证书号
	LSvm2023-02979

	
	
	溯源机构
	中国计量科学研究院

	
	
	有效期
	2024-04-05

	
	
	标准器状况
	正常


1.幅值示值误差（加速度峰值）：
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	1.408
	-0.42%

	5.0
	1.0
	1.409
	-0.35%

	10.0
	1.0
	1.407
	-0.50%

	20.0
	1.0
	1.417
	0.21%

	40.0
	1.0
	1.416
	0.14%

	60.0
	1.0
	1.421
	0.50%

	80.0
	1.0
	1.443
	2.05%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	1.410
	-0.28%

	5.0
	1.0
	1.412
	-0.14%

	10.0
	1.0
	1.411
	-0.21%

	20.0
	1.0
	1.421
	0.50%

	40.0
	1.0
	1.415
	0.07%

	60.0
	1.0
	1.428
	0.99%

	80.0
	1.0
	1.441
	1.91%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	1.411
	-0.35%

	5.0
	1.0
	1.406
	-0.35%

	10.0
	1.0
	1.407
	-0.42%

	20.0
	1.0
	1.425
	0.35%

	40.0
	1.0
	1.383
	0.21%

	60.0
	1.0
	1.440
	1.20%

	80.0
	1.0
	1.444
	1.77%


2.幅值线性度：频率为8.0Hz

	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	0.141
	0.00%

	
	0.2
	0.282
	-0.35%

	
	0.4
	0.565
	-0.18%

	
	0.8
	1.128
	-0.27%

	
	1.2
	1.695
	-0.12%

	
	1.6
	2.260
	-0.13%

	
	2.0
	2.825
	-0.11%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	0.141
	0.00%

	
	0.2
	0.281
	-0.71%

	
	0.4
	0.564
	-0.35%

	
	0.8
	1.128
	-0.27%

	
	1.2
	1.694
	-0.18%

	
	1.6
	2.260
	-0.13%

	
	2.0
	2.825
	-0.11%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	0.141
	0.00%

	
	0.2
	0.282
	-0.35%

	
	0.4
	0.565
	-0.18%

	
	0.8
	1.129
	-0.18%

	
	1.2
	1.696
	-0.06%

	
	1.6
	2.261
	-0.09%

	
	2.0
	2.825
	-0.11%


3.加速度分辨力：0.001 m/s2
4.时间示值误差：0.4%
5.声压级示值误差：-0.3 dB
6．说明：加速度测量相对扩展不确定度Urel=2.6%，k=2

时间测量相对扩展不确定度Ure l =0.1%，k=2
声压级测量扩展不确定度为U=0.1dB，k=2
电梯综合测试仪试验记录
记录（证书）号                   

	器具名称
	电梯综合测试仪
	标准器名称
	低频电动式振动台系统

	型号规格
	DFVA-1A
	型号
	XSH

	出厂编号
	190605008
	编号
	V09020（垂直）/H09020（水平）

	制造厂家
	大连达发科技有限公司
	测量范围
	f:(0.5～100)Hz

	技术依据
	-
	不确定度/准确度等级/最大允许误差 
	频率: MPE:±0.1%

	环境条件
	温度：    22.4      ℃         

相对湿度：41         %

地点：光谷基地B122室
	证书号
	LSvm2023-02979

	
	
	溯源机构
	中国计量科学研究院

	
	
	有效期
	2024-04-05

	
	
	标准器状况
	正常


1.幅值示值误差（加速度峰值）：
	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	0.141
	0.00%

	5.0
	1.0
	0.283
	0.00%

	10.0
	1.0
	0.565
	-0.18%

	20.0
	1.0
	1.130
	-0.09%

	40.0
	1.0
	1.696
	-0.06%

	60.0
	1.0
	2.262
	-0.04%

	80.0
	1.0
	2.826
	-0.07%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	0.142
	0.71%

	5.0
	1.0
	0.281
	-0.71%

	10.0
	1.0
	0.564
	-0.35%

	20.0
	1.0
	1.130
	-0.09%

	40.0
	1.0
	1.696
	-0.06%

	60.0
	1.0
	2.262
	-0.04%

	80.0
	1.0
	2.827
	-0.04%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	0.5
	1.0
	0.141
	0.00%

	5.0
	1.0
	0.282
	-0.35%

	10.0
	1.0
	0.565
	-0.18%

	20.0
	1.0
	1.130
	-0.09%

	40.0
	1.0
	1.696
	-0.06%

	60.0
	1.0
	2.261
	-0.09%

	80.0
	1.0
	2.825
	-0.11%


2.幅值线性度：频率为8.0Hz

	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	X向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	1.406
	-0.57%

	
	0.2
	1.408
	-0.42%

	
	0.4
	1.406
	-0.57%

	
	0.8
	1.416
	0.14%

	
	1.2
	1.421
	0.50%

	
	1.6
	1.422
	0.57%

	
	2.0
	1.439
	1.77%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Y向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	1.412
	-0.14%

	
	0.2
	1.413
	-0.07%

	
	0.4
	1.413
	-0.07%

	
	0.8
	1.418
	0.28%

	
	1.2
	1.419
	0.35%

	
	1.6
	1.424
	0.71%

	
	2.0
	1.440
	1.84%


	频率值
（Hz）
	校准幅值
（m/s2）rms
	Z向加速度示值

(m/s2)0-p
	相对误差

（%）

	8.0
	0.1
	1.411
	-0.21%

	
	0.2
	1.410
	-0.28%

	
	0.4
	1.412
	-0.14%

	
	0.8
	1.418
	0.28%

	
	1.2
	1.420
	0.42%

	
	1.6
	1.429
	1.06%

	
	2.0
	1.437
	1.63%


3.加速度分辨力：0.001 m/s2
4.时间示值误差：0.6%
5.声压级示值误差：-0.3 dB
6．说明：加速度测量相对扩展不确定度Urel=2.6%，k=2

时间测量相对扩展不确定度Ure l =0.1%，k=2
声压级测量扩展不确定度为U=0.1dB，k=2
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