附件3 
计量技术规范征求意见汇总处理表
规范名称：《电梯综合测试仪校准规范》                                                                  
起草单位：湖北省计量测试技术研究院                     2023年7月28日
	序号
	规范章条编号
	意见内容
	意见提出单位
	意见采纳情况
	备注

	1
	3.1
	“使用标准规定的测量轴方向上的加速度分量”。建议改为“使用标准规定的测量轴方向上的加速度分量。（引至GB/T……）”
	武汉工程大学
金锐博、张驰
	已采纳
	

	2
	3.4
	“在定义的界限范围内，95%采样数据的加速度或振动值小于或等于的值”。建议改为“在定义的界限范围内，95%采样数据的加速度或振动值小于或等于的值。（引至GB/T……）”
	武汉工程大学
金锐博、张驰
	已采纳
	

	3
	5.2
	“加速度峰峰值幅值线性度应优于±5%”。建议改为“加速度峰峰值幅值线性度应优于±5%。速度峰峰值幅值线性度应优于±5%。位移峰峰值幅值线性度应优于±5%”。
	武汉工程大学
金锐博、张驰
	未采纳
	测试仪没有速度和位移的显示

	4
	1
	“本规范适用于……测量仪器或设备”后加入“的校准”。
	中信建筑设计研究总院有限公司
饶紫云
	已采纳
	

	5
	7.2.1
	增加校准步骤。
	中信建筑设计研究总院有限公司
饶紫云
	未采纳
	有校准步骤

	6
	3.5
	“声压级 soundpresslevel”建议改为“声压级 sound pressure level”
	海军工程大学
何芳
	已采纳
	

	7
	4
	“测试仪通常由分别测量三个正交坐标轴加速度的传感器……等系统组成”建议改为“测试仪由测量三个正交坐标轴加速度的传感器……等系统组成”
	海军工程大学
何芳
	已采纳
	

	8
	6.2.2
	“数字多用表（可选），频率范围1Hz~20kHz”建议改为“数字多用表（可选），频率范围10Hz~20kHz”
	海军工程大学
何芳
	已采纳
	

	9
	附录A
	“对校准规范的偏离的说明”建议改为“对偏离校准规范的说明”
	海军工程大学
何芳
	未采纳
	此为校准规范的描述

	10
	引言
	“人体对振动的响应 测量仪器”删除空格
	王顺
	未采纳
	按标准名称

	11
	3.5
	“声压级 soundpresslevel”建议改为“声压级 soundpressure level”
	王顺
	已采纳
	

	12
	6.2.2
	“数字多用表（可选），频率范围1Hz~20kHz”建议改为“数字多用表（可选），频率范围10Hz~20kHz”
	王顺
	已采纳
	

	13
	7.2.4
	“动测仪”改为“测试仪”
	王顺
	已采纳
	

	14
	5.6
	删去相关“声压”内容，或者改标题为“电梯加减速度及声压测试仪”
	湖北省地质局地球物理勘探大队
	未采纳
	测试仪有声压示值功能

	15
	9
	“使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。一般复校时间不超过1年”。建议改为“使用单位不可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。强制复校时间不超过1年（半年？）。”
	湖北省地质局地球物理勘探大队
	未采纳
	为常规写法

	16
	标题
	“电梯加减速度测试仪校准规范”改为“电梯加速度测试仪校准规范”
	华中科技大学
陈爱文
	未采纳
	根据仪器名称决定

	17
	3.2
	“被单一交零点分开的两个符号相反的峰值的绝对值之和”建议改为“在一个信号周期或一个时间段内的加速度最大值与最小值之差”
	华中科技大学
陈爱文
	未采纳
	引用自标准

	18
	3.2
	“振动峰峰值”建议改为“振动加速度峰峰值”
	华中科技大学
陈爱文
	未采纳
	引用自标准

	19
	3.2
	振动峰峰值 “peak-to-peak vibration”建议改为“Value of peak-to-peak vibration”
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛）
	未采纳
	引用自标准

	20
	3.5
	soundpresslevel建议改为“Soundpresslevel”
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛）
	未采纳
	引用自标准

	21
	4
	“电梯加减速度测试仪（以下简称测试仪）是用于测量涉及电梯乘运质量的振动和噪声信号的设备”建议删除“和噪声信号”
	中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛）
	未采纳
	此为仪器功能

	22
	5.1
	“峰峰值”建议改为“峰值”
	湖北省标准化与质量研究院
顾鑫
	已采纳
	

	23
	5.2
	“加速度峰峰值”建议改为“加速度峰值”
	湖北省标准化与质量研究院
顾鑫
	已采纳
	

	24
	A.2
	“峰峰值”建议改为“峰值”
	湖北特种设备检验检测研究院
	已采纳
	

	25
	A.2
	小标题序号修改
	武汉中岩科技股份有限公司
	已采纳
	

	26
	5.5
	“倾角示值误差优于0.2°”建议改为“倾角示值误差优于±0.2°”
	武汉中岩科技股份有限公司
	已采纳
	

	27
	6.2.4
	“倾角测量装置的最大允许误差：±0.1°”建议改为“倾角测量装置的最大允许误差：±0.02°”
	武汉中岩科技股份有限公司
	已采纳
	

	28
	7.2.3
	“观察测试仪的幅值应有变化，其显示的最小单位为测量分辨力。”建议改为“测试仪可觉察到变化的被测量的最小变化为测量分辨力”
	武汉中岩科技股份有限公司
	未采纳
	根据定义描述

	29
	7.2.4
	“读取测试仪的测量频率fxi。按式（2）计算动测仪的时间示值误差。”其中“动测仪”建议改为“测试仪”
	武汉中岩科技股份有限公司
	已采纳
	

	30
	7.2.4
	
“式中：——第i个频率点动测仪时间示值误差，%。”其中“动测仪”建议改为“测试仪”
	武汉中岩科技股份有限公司
	已采纳
	

	31
	5.2
	“加速度峰值幅值线性度”建议改为“加速度幅值线性度”
	武汉理工大学
	已采纳
	

	32
	3.4
	“A95”改为“A95加速度”
	武汉理工大学
	已采纳
	

	33
	1
	范围中明确计量器具的适用范围
	湖北省计量测试技术研究院
	已采纳
	

	34
	4
	概述中增加被测对象的原理
	上海岩联工程技术有限公司
	已采纳
	

	35
	5
	将计量特性用表格形式描述
	上海岩联工程技术有限公司
	已采纳
	

	36
	7.1
	将校准项目和校准方法对应章节以表格形式描述
	上海岩联工程技术有限公司
	已采纳
	

	37
	7.2.5
	增加角度测量范围
	上海岩联工程技术有限公司
	已采纳
	

	38
	7.26
	声压级示值误差只在参考声压级处进行校准
	上海岩联工程技术有限公司
	已采纳
	

	39
	3.2
	“被单一交零点分开的两个符号相反的峰值的绝对值之和。”建议改为“被同一交零点分开的两个符号相反的峰值的绝对值之和。”
	湖北工业大学
	未采纳
	引用自标准

	40
	3.3
	X垂直于轿厢主门平面的轴（即前后方向）；Y垂直于X轴和Z轴的轴（即左右方向）；Z垂直于轿厢地板的轴（即铅垂方向）。建议改为“X垂直于轿厢主门平面的轴（即前后方向）；Z垂直于轿厢地板的轴（即铅垂方向）；Y垂直于X轴和Z轴的轴（即左右方向）。”
	湖北工业大学
	未采纳
	引用自标准

	41
	3.5
	“声压信号的时间均方与基准值平方之比的以10为底的对数乘以10。”建议改为“待测声压与基准声压的比值取常用对数（以10为底的对数），再乘以20。”
	湖北工业大学
	已采纳
	

	42
	
	进一步规范文本格式
	湖北工业大学
	已采纳
	

	43
	
	英文名称单词注意大小写；
	武汉市度量衡管理所
	已采纳
	

	44
	引言
	“首次制定”改为“首次发布”；
	武汉市度量衡管理所
	已采纳
	

	45
	2
	引用文件中，GB/T 24474 改为  GB/T 24474.1-2020；
	武汉市度量衡管理所
	[bookmark: _GoBack]已采纳
	

	46
	
	术语：3.2 交零点、过零点，确认一下；3.4z建议保留 注的说明；
	武汉市度量衡管理所
	已采纳
	

	47
	3.5
	声压级更新为JJF 1034-2020的表述
	武汉市度量衡管理所
	已采纳
	

	48
	5
	计量特性中建议增加测量范围；性能指标表示方法需规范；加速度分辨力要求有待与标准中的确认一下；
	武汉市度量衡管理所
	已采纳
	

	49
	7.2.1
	比较法标准装置或者激光绝对法标准装置应在6.2中说明，另有“被检”字样；两个幅值要先说明一下；
	武汉市度量衡管理所
	已采纳
	

	50
	附录A
	增加原始记录格式；
	武汉市度量衡管理所
	已采纳
	


承办人：徐爱华                  电话： 15927183188
说明：①发送“征求意见稿”的单位数：15个
②收到“征求意见稿”后回函的单位数：14个
③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：14个
④没有回函的单位数：1个
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