附件3

计量技术规范征求意见汇总处理表

规范名称：《电梯综合测试仪校准规范》

起草单位：湖北省计量测试技术研究院                     2023年7月28日

| 序号 | 规范章条编号 | 意见内容 | 意见提出单位 | 意见采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | “使用标准规定的测量轴方向上的加速度分量”。建议改为“使用标准规定的测量轴方向上的加速度分量。（引至GB/T……）” | 武汉工程大学 金锐博、张驰 | 已采纳 |  |
| 2 | 3.4 | “在定义的界限范围内，95%采样数据的加速度或振动值小于或等于的值”。建议改为“在定义的界限范围内，95%采样数据的加速度或振动值小于或等于的值。（引至GB/T……）” | 武汉工程大学 金锐博、张驰 | 已采纳 |  |
| 3 | 5.2 | “加速度峰峰值幅值线性度应优于±5%”。建议改为“加速度峰峰值幅值线性度应优于±5%。速度峰峰值幅值线性度应优于±5%。位移峰峰值幅值线性度应优于±5%”。 | 武汉工程大学 金锐博、张驰 | 未采纳 | 测试仪没有速度和位移的显示 |
| 4 | 1 | “本规范适用于……测量仪器或设备”后加入“的校准”。 | 中信建筑设计研究总院有限公司 饶紫云 | 已采纳 |  |
| 5 | 7.2.1 | 增加校准步骤。 | 中信建筑设计研究总院有限公司 饶紫云 | 未采纳 | 有校准步骤 |
| 6 | 3.5 | “声压级 soundpresslevel”建议改为“声压级 sound pressure level” | 海军工程大学 何芳 | 已采纳 |  |
| 7 | 4 | “测试仪通常由分别测量三个正交坐标轴加速度的传感器……等系统组成”建议改为“测试仪由测量三个正交坐标轴加速度的传感器……等系统组成” | 海军工程大学 何芳 | 已采纳 |  |
| 8 | 6.2.2 | “数字多用表（可选），频率范围1Hz~20kHz”建议改为“数字多用表（可选），频率范围10Hz~20kHz” | 海军工程大学 何芳 | 已采纳 |  |
| 9 | 附录A | “对校准规范的偏离的说明”建议改为“对偏离校准规范的说明” | 海军工程大学 何芳 | 未采纳 | 此为校准规范的描述 |
| 10 | 引言 | “人体对振动的响应 测量仪器”删除空格 | 王顺 | 未采纳 | 按标准名称 |
| 11 | 3.5 | “声压级 soundpresslevel”建议改为“声压级 soundpressure level” | 王顺 | 已采纳 |  |
| 12 | 6.2.2 | “数字多用表（可选），频率范围1Hz~20kHz”建议改为“数字多用表（可选），频率范围10Hz~20kHz” | 王顺 | 已采纳 |  |
| 13 | 7.2.4 | “动测仪”改为“测试仪” | 王顺 | 已采纳 |  |
| 14 | 5.6 | 删去相关“声压”内容，或者改标题为“电梯加减速度及声压测试仪” | 湖北省地质局地球物理勘探大队 | 未采纳 | 测试仪有声压示值功能 |
| 15 | 9 | “使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。一般复校时间不超过1年”。建议改为“使用单位不可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。强制复校时间不超过1年（半年？）。” | 湖北省地质局地球物理勘探大队 | 未采纳 | 为常规写法 |
| 16 | 标题 | “电梯加减速度测试仪校准规范”改为“电梯加速度测试仪校准规范” | 华中科技大学 陈爱文 | 未采纳 | 根据仪器名称决定 |
| 17 | 3.2 | “被单一交零点分开的两个符号相反的峰值的绝对值之和”建议改为“在一个信号周期或一个时间段内的加速度最大值与最小值之差” | 华中科技大学 陈爱文 | 未采纳 | 引用自标准 |
| 18 | 3.2 | “振动峰峰值”建议改为“振动加速度峰峰值” | 华中科技大学 陈爱文 | 未采纳 | 引用自标准 |
| 19 | 3.2 | 振动峰峰值 “peak-to-peak vibration”建议改为“Value of peak-to-peak vibration” | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛） | 未采纳 | 引用自标准 |
| 20 | 3.5 | soundpresslevel建议改为“Soundpresslevel” | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛） | 未采纳 | 引用自标准 |
| 21 | 4 | “电梯加减速度测试仪（以下简称测试仪）是用于测量涉及电梯乘运质量的振动和噪声信号的设备”建议删除“和噪声信号” | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛） | 未采纳 | 此为仪器功能 |
| 22 | 5.1 | “峰峰值”建议改为“峰值” | 湖北省标准化与质量研究院 顾鑫 | 已采纳 |  |
| 23 | 5.2 | “加速度峰峰值”建议改为“加速度峰值” | 湖北省标准化与质量研究院 顾鑫 | 已采纳 |  |
| 24 | A.2 | “峰峰值”建议改为“峰值” | 湖北特种设备检验检测研究院 | 已采纳 |  |
| 25 | A.2 | 小标题序号修改 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 已采纳 |  |
| 26 | 5.5 | “倾角示值误差优于0.2°”建议改为“倾角示值误差优于±0.2°” | 武汉中岩科技股份有限公司 | 已采纳 |  |
| 27 | 6.2.4 | “倾角测量装置的最大允许误差：±0.1°”建议改为“倾角测量装置的最大允许误差：±0.02°” | 武汉中岩科技股份有限公司 | 已采纳 |  |
| 28 | 7.2.3 | “观察测试仪的幅值应有变化，其显示的最小单位为测量分辨力。”建议改为“测试仪可觉察到变化的被测量的最小变化为测量分辨力” | 武汉中岩科技股份有限公司 | 未采纳 | 根据定义描述 |
| 29 | 7.2.4 | “读取测试仪的测量频率fxi。按式（2）计算动测仪的时间示值误差。”其中“动测仪”建议改为“测试仪” | 武汉中岩科技股份有限公司 | 已采纳 |  |
| 30 | 7.2.4 | “式中：——第i个频率点动测仪时间示值误差，%。”其中“动测仪”建议改为“测试仪” | 武汉中岩科技股份有限公司 | 已采纳 |  |
| 31 | 5.2 | “加速度峰值幅值线性度”建议改为“加速度幅值线性度” | 武汉理工大学 | 已采纳 |  |
| 32 | 3.4 | “A95”改为“A95加速度” | 武汉理工大学 | 已采纳 |  |
| 33 | 1 | 范围中明确计量器具的适用范围 | 湖北省计量测试技术研究院 | 已采纳 |  |
| 34 | 4 | 概述中增加被测对象的原理 | 上海岩联工程技术有限公司 | 已采纳 |  |
| 35 | 5 | 将计量特性用表格形式描述 | 上海岩联工程技术有限公司 | 已采纳 |  |
| 36 | 7.1 | 将校准项目和校准方法对应章节以表格形式描述 | 上海岩联工程技术有限公司 | 已采纳 |  |
| 37 | 7.2.5 | 增加角度测量范围 | 上海岩联工程技术有限公司 | 已采纳 |  |
| 38 | 7.26 | 声压级示值误差只在参考声压级处进行校准 | 上海岩联工程技术有限公司 | 已采纳 |  |
| 39 | 3.2 | “被单一交零点分开的两个符号相反的峰值的绝对值之和。”建议改为“被同一交零点分开的两个符号相反的峰值的绝对值之和。” | 湖北工业大学 | 未采纳 | 引用自标准 |
| 40 | 3.3 | X垂直于轿厢主门平面的轴（即前后方向）；Y垂直于X轴和Z轴的轴（即左右方向）；Z垂直于轿厢地板的轴（即铅垂方向）。建议改为“X垂直于轿厢主门平面的轴（即前后方向）；Z垂直于轿厢地板的轴（即铅垂方向）；Y垂直于X轴和Z轴的轴（即左右方向）。” | 湖北工业大学 | 未采纳 | 引用自标准 |
| 41 | 3.5 | “声压信号的时间均方与基准值平方之比的以10为底的对数乘以10。”建议改为“待测声压与基准声压的比值取常用对数（以10为底的对数），再乘以20。” | 湖北工业大学 | 已采纳 |  |
| 42 |  | 进一步规范文本格式 | 湖北工业大学 | 已采纳 |  |
| 43 |  | 英文名称单词注意大小写； | 武汉市度量衡管理所 | 已采纳 |  |
| 44 | 引言 | “首次制定”改为“首次发布”； | 武汉市度量衡管理所 | 已采纳 |  |
| 45 | 2 | 引用文件中，GB/T 24474 改为 GB/T 24474.1-2020； | 武汉市度量衡管理所 | 已采纳 |  |
| 46 |  | 术语：3.2 交零点、过零点，确认一下；3.4z建议保留 注的说明； | 武汉市度量衡管理所 | 已采纳 |  |
| 47 | 3.5 | 声压级更新为JJF 1034-2020的表述 | 武汉市度量衡管理所 | 已采纳 |  |
| 48 | 5 | 计量特性中建议增加测量范围；性能指标表示方法需规范；加速度分辨力要求有待与标准中的确认一下； | 武汉市度量衡管理所 | 已采纳 |  |
| 49 | 7.2.1 | 比较法标准装置或者激光绝对法标准装置应在6.2中说明，另有“被检”字样；两个幅值要先说明一下； | 武汉市度量衡管理所 | 已采纳 |  |
| 50 | 附录A | 增加原始记录格式； | 武汉市度量衡管理所 | 已采纳 |  |

承办人：徐爱华                  电话： 15927183188

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：15个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数：14个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：14个

④没有回函的单位数：1个