附件3

计量技术规范征求意见汇总处理表

规范名称：《管线金属定位仪校准规范》

起草单位：湖北省计量测试技术研究院                       2023年07月03日

| 序号 | 规范章条编号 | 意见内容 | 意见提出单位 | 意见采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | “管线金属定位仪 ”建议改成“地下金属管线定位仪”或“金属管线定位仪 ” | 湖北工业大学(宋小春) 湖北省地质局地球物理勘探大队（严向军） 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛） | 不采纳 | “管线金属定位仪 ”意为可对管线中的金属材料进行定位的仪器。不仅仅针对金属管线进行探测，对敷设金属示踪线的非金属管线可以定位。 “金属管线定位仪 ”可能会让人误以为仪器只能检测金属管线。 |
| 2 | 2 | 建议删除“ GB/T 3102.7—1993声学的量和单位 GB/T 3947—1996声学名词术语 ”或者修改为与电磁相关的单位和术语 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛） | 采纳 |  |
| 3 | 4 | “多用于电力、电缆、燃气等输送管线、钢管、铁管、光纤等的定位或故障检测服务”建议改为“多用于电力、自来水、燃气等金属输送管线，或敷设金属示踪线的水管、光纤、塑料燃气管等的定位。” | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（闫海涛） | 采纳 |  |
| 4 | 5.3 | 建议标明此深度误差是采用直接法，感应法还是夹钳法，因为不同的信号施加方式误差会不同，直接法的误差最小，夹钳法其次，感应法误差最大。 | 武汉岩海工程技术有限公司（刘宏华） | 不采纳 | 被测仪器用于定位的方法有很多，CJJ 61—2017《城市地下管线探测技术规程》对探查精度的要求中并没有将探查方法进行区分，校准时应采用最佳的方法 |
| 5 | 5.3 | “接收机深度位置示值误差一般不超过±10 %”建议改为“深度位置最大相对示值误差为±10 %” | 武汉中岩科技股份有限公司（邹宇） | 采纳 |  |
| 6 | 5.3 | “接收机水平定位示值误差一般不超过±10 %”建议改为“水平定位最大示值误差一般不超过±10 %” | 武汉中岩科技股份有限公司（邹宇） | 采纳 |  |
| 7 | 6.1 | “温度：（10～30）℃；”建议改为“温度：（0～40）℃；” | 武汉中岩科技股份有限公司（邹宇） | 不采纳 | （10～30）℃为校准环境以及标准器正常使用的温度范围。 |
| 8 | 6.2 | “标准器及其他设备”改为”校准器及其他设备” | 湖北工业大学(宋小春) | 不采纳 | “标准器及其他设备”为校准规范通用术语。 |
| 9 | 6.2.2 | “金属管线深度位置范围至少为：(0.1-0.5)m，深度位置误差优于±0.005m。”，建议金属管线深度位置范围至少为：(0.1-0.5)m，这样的样桩埋深太浅，并不能反映出管线探测仪的真实的误差，埋深越深误差会越大，所以建议样品或模型的埋深在3-5m。 | 武汉岩海工程技术有限公司（刘宏华） | 采纳 | 改为“金属管线中心深度范围：(0.01-2.00)m” |
| 10 | 6.2.2 | 一般管线探测仪的深度显示是以m或cm为单位，测量值超过1m埋深的显示结果单位为m，保留一位小数，测量值小于1m的显示结果单位为cm，保留一位小数，所以上深度误差优于±0.005m，实际上管线探测仪的（显示）精度是达不到的。 | 武汉岩海工程技术有限公司（刘宏华） | 不采纳 | “深度误差优于±0.005m”是对标准装置的精度要求，不是针对被测仪器的测量误差要求。 |
| 11 | 6.2.2 | 建议删除“钢卷尺” | 湖北省地质局地球物理勘探大队（严向军） | 采纳 | 钢卷尺用于测量水平定位偏差 |
| 12 | 7.3 | 校准方法中是否可考虑增加深度位置及水平定位测试的重复性。重复性测试可在测试状态保持不变的情况下，连续测试10次，并计算出标准差。建议重复性的试验标准差不大于。 | 武汉中岩科技股份有限公司（邹宇） | 不采纳 | 重复性测试可以在不确定度分析时进行，本规范主要考察被测仪器深度以及水平测量的准确度 |
| 13 | 7.3.1 | 建议删除“频率”，包括附表,定位项目只需要水平位置和垂直深度，与频率无关 | 湖北省地质局地球物理勘探大队（严向军） | 不采纳 | 频率为被测仪器发射机的重要指标，不同频率对应不同的测量范围和精度，如果频率偏差过大回影响仪器的定位效果。 |
| 14 | 7.3.2 | 建议删除“幅值”，包括附表，定位项目只需要水平位置和垂直深度，与幅度无关 | 湖北省地质局地球物理勘探大队（严向军） | 不采纳 | 幅值为被测仪器发射机的一项指标，幅值偏差过大会影响仪器的发射功率与使用效果 |
| 15 | 7.3.3 | “在金属管线附近的上方进行测量”建议改成“在金属管线的正上方进行测量” | 武汉岩海工程技术有限公司（刘宏华） | 采纳 |  |
| 16 | 7.3.3 | “深度位置示值误差”建议至少 2 个深度范围。比如：0-1m，1-2m 等。 附表也相应改动 | 湖北省地质局地球物理勘探大队（严向军） | 采纳 |  |
| 17 | 7.3.3 | 校准采用双端连接法，不接地，发射机电流设置为 99mA，中间电路建议串联5欧姆电阻 | 武汉安耐捷科技工程有限公司（李英杰） | 不采纳 | 校准装置采用对隐蔽的埋地管线进行测量的方法，一端直接施加于管线，一端接地 |
| 18 | 7.3.4 | “水平定位示值误差”建议至少 2 个深度范围。比如：0-1m，1-2m 等。 附表也相应改动 | 湖北省地质局地球物理勘探大队（严向军） | 采纳 |  |
| 19 | C.4.2.1 | 建议删除“钢卷尺的误差引入的不确定度分量” | 湖北省地质局地球物理勘探大队（严向军） | 采纳 |  |

承办人：许昊                   电话：13554277747

说明：①发送“征求意见稿”的单位数： 10个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数：  6个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数： 6个

④没有回函的单位数： 4个