表7：

湖北省地方标准编制说明

2025年04月30日

| 标准名称 | 核安全设备辐照性能检测方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被修订或整合 标准名称 | / | 被代替 标准编号 | / |
| 起草单位 （盖章） | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所、湖北省计量测试技术研究院、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省核与辐射环境监测技术中心、湖北省辐射防护装备产业计量测试中心 |  |  |
| 1.项目简介： 2024年7月3日，湖北省市场监督管理局发布《省市场监管局关于下达2024年湖北省地方标准制修订项目计划（第一批）的通知》，本标准获批立项。 本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本标准起草单位：中国船舶集团有限公司第七一九研究所、湖北省计量测试技术研究院、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省核与辐射环境监测技术中心、湖北省辐射防护装备产业计量测试中心。 本标准主要起草人：代传波、程翀、郑文祥、石曙光、李爱民、杨少波、蔺常勇、刘单、祝娇、张淮超。 本标准规定了辐射环境下机电设备耐辐照性能检测的检测条件、检测步骤、检测结果的处理、检测报告等。 本标准适用于开展机电设备在规定的辐照条件下的耐辐照性能检测工作。通过检测样品在一定量的射线辐照后性能是否下降，表征其耐辐照性能。 本标准主要包括1范围、2规范性引用文件、3术语和定义等、4试验条件、5试验步骤、6检测结果的处理、7检测报告以及附录A 测量结果的不确定度评估方法等章节。具体标准内容详见附件标准草案。 该标准适用领域为核技术利用领域，当前国际核技术及其应用日益呈现产业化、规模化和高科技化的特征，并仍然处于快速发展阶段，其增长速度始终高于世界经济平均水平。发达国家核技术应用产业已具有相当规模，并对社会经济发展产生显著推动作用。我国核技术应用产业也在逐渐受到政府重视。该标准方法的编制，通过考核应用于核技术利用领域的机电设备的辐照耐受性能，旨在提升其运行可靠性，对于提升核与辐射安全保障能力具有积极促进作用。该标准的编制符合核技术利用领域法律法规、产业政策的要求。 |  |  |  |
| 2.技术路线： 本标准第一章范围为：本文件规定了辐射环境下机电设备耐辐照性能检测方法的检测条件、检测仪器与设备、检测程序、检测结果记录与处理、检测报告等。本文件适用于对工作于辐射环境下的机电设备，使用满足要求的辐射场对其耐辐照性能进行检测。 本标准第二章规范性引用文件，主要包括GBT 4960.5-1996 《核科学技术术语 辐射防护与辐射源安全》、JJF1035-2006 《电离辐射计量术语及定义》、GB/T 10263-2006 《核辐射探测器环境条件与试验方法》。 本标准相关术语“辐射”、“辐照”的定义引自GBT 4960.5-1996《核科学技术术语 辐射防护与辐射源安全》、“辐射场”的定义引自JJF1035-2006 《电离辐射计量术语及定义》。 第四章待测样品要求，对待测样品检测前的状态提出了一般性要求，特别强调“待测样品若有辐照敏感位置应予以标明”，用于后续开展实验时的设备定位。 第五章辐照剂量，明确样品的辐照剂量由样品技术要求确定，并参考部分核电站及核设施的技术管理经验，一般要求为工作于堆仓及离一回路较近的设备，辐照剂量取105Gy，离一回路较远的设备，辐照剂量取103Gy~104Gy，提出了“103Gy、104Gy、105Gy三个不同等级”作为参考，最终样品的辐照剂量由样品技术要求确定。根据样品的累积辐照剂量或粒子注量要求，选择合适的辐照试验装置、辐照剂量率或粒子注量率，根据公式（1）计算辐照时间。 t = Xi/X0 （1） 式中： Xi——选取的辐照点处，样品累积剂量或粒子注量值，单位为Gy或cm-2； X0——选取的辐照点处的剂量率或粒子注量率的标准值，单位为Gy/h或cm-2▪s-1； t——样品受辐照时间，单位为h或s。 第六章为检测条件，其中环境条件结合常规实验室运行环境条件及一般机电设备存储运行环境条件，确定为环境温度：-5℃～40℃；相对湿度：≤80%。场所要求中，明确检测活动应在具备辐射安全条件的场所开展，场所所属单位应满足辐射安全相关法规要求，确保检测过程中人员的辐射安全。 第七章检测仪器与设备，提出了测试实验过程中需要使用的辐照装置、定位装置、计时器以及测试仪器的具体要求。 第八章检测流程，参考了GB/T 10263-2006 《核辐射探测器环境条件与试验方法》第“6.16”章节“核辐射照射试验”的试验方法，主要检测流程与该方法类似，检测流程包括样品预处理、初始检测、静态照射、中间检测、动态照射（必要时）、恢复、最后检测、试验后样品处置（必要时）。通过测试和比较待测样品在经受辐照（静态或动态）后，相关性能参数的变化情况，判定其耐受辐照的性能指标。 第九章检测结果记录与处理明确了性能测试数据及累计剂量数据的记录及处理要求，对于累积剂量数据，需参照附录B，对检测结果的不确定度进行评定。 第十章检测报告，明确了检测结束后应出具检测报告以及检测报告的主要内容。 第十一章标准实施及评价，提出了本标准实施及评价的主要要求。 |  |  |  |
| - 标准比对： 目前国内尚无针对机电设备的辐照性能检测方法，目前已制定的类似标准有GB/T 10263-2006 《核辐射探测器环境条件与试验方法》，该方法第“6.16”章节描述了核辐射探测器开展“核辐射照射试验”的具体要求，该标准对整体的试验流程进行了描述，但未对试验操作的具体实施方法进行描述。 本标准一方面细化了实施方法，针对核辐射照射试验的具体操作实施方法进行细化，从而使试验过程及结果更加规范和统一；另一方面拓展了适用范围，为“核辐射探测器”以外的其他机电设备辐照试验提供方法依据。该方法与其他相关国家标准协调一致，无冲突。本方法未申报专利。 |  |  |  |
| - 风险分析： 本标准主要起草单位为中国船舶集团有限公司第七一九研究所（简称719所），719所在本方法领域具有成熟的技术储备和丰富的工程经验。本标准其他参与起草单位包括湖北省计量测试技术研究院、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省核与辐射环境监测技术中心、湖北省辐射防护装备产业计量测试中心。上述起草单位，涵盖了本标准方法所涉及的涉核机电设备的涉及、使用、计量及运行监管等各个流程的相关单位，能够为本标准的制定提供专业、全面的技术支持及试验验证能力保障。 该标准方法已形成企业标准《Q/719J 132-2018-样品耐辐照性能检测方法》，为多个所内客户提供过技术服务，先后开展过屏蔽材料、摄像头、电箱等各类机电设备的耐辐照测试，使用情况良好。 综上所述，本编制编制发布过程风险可控。 |  |  |  |
| 5.宣贯实施计划： 本标准实施主要在具有辐照性能检测要求的机电设备研制、生产等活动中开展。标准实施的重点是落实产品性能、辐射安全等要求。 本标准发布后，计划有序组织技术人员，针对行业内相关单位进行进行标准宣贯和培训。 在标准实施后，定期组织标准实施情况检查，并广泛收集标准实施信息及意见反馈。在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节。 |  |  |  |
| 6.专家组： 本标准主要起草人员及职责分工如下： 序号; 单位; 分工; 人员; 职务/职称; 联系方式. 1; 中国船舶集团有限公司第七一九研究所; 标准制定组织协调、标准主要内容起草; 代传波; 研究员; 18007195991. 程翀; 研究员; 18007195977. 郑文祥; 高工; 18571551581. 2; 湖北省计量测试技术研究院; 参与标准技术内容起草与审核; 石曙光; 高工; 15342216820. 3; 湖北省核与辐射环境监测技术中心; 检测对象管理要求输入，标准内容与相关法律法规符合性审核; 李爱民; 高工; 18986291018. 杨少波; 高工; 15301736900. 4; 中船智核（武汉）科技有限公司; 检测对象研制及使用要求输入，方法可操性审核; 蔺常勇; 高工; 18007196169. 刘单; 高工; 18007195981. 5; 湖北省辐射防护装备产业计量测试中心; 方法试验验证保障; 祝娇; 高工; 18971127068. 张淮超; 工程师; 18007196431. |

注：此表可根据内容多少调整格式，填写时删除斜体的填写说明。