| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—2025

核安全设备辐照性能检测方法

Test method for radiation resistance of nuclear safety equipment

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖北省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 待测样品	4

5 辐照剂量	5

6 检测条件	5

6.1 环境条件	5

6.2 场所要求	5

7 检测仪器与设备	5

7.1 辐照装置	5

7.2 定位装置	5

7.3 计时器	5

7.4 测试仪器	5

8 检测程序	6

8.1 检测流程	6

8.2 样品预处理	6

8.3 检测实施	6

9 检测结果记录与处理	8

9.1 性能测试数据	8

9.2 累积剂量数据	8

10 检测报告	8

11 标准实施及评价	8

附录A （资料性） 辐照性能检测记录表	10

附录B （资料性） 测量结果的不确定度评估方法	11

附录C （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	13

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

<本文件由××××提出并归口。>

本文件起草单位：中国船舶集团有限公司第七一九研究所、湖北省计量测试技术研究院、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省核与辐射环境监测技术中心、湖北省辐射防护装备产业计量测试中心。

本文件主要起草人：代传波、程翀、郑文祥、石曙光、李爱民、杨少波、蔺常勇、刘单、祝娇、张淮超。

本文件实施应用中的疑问，可咨询XXXXXXXX（归口单位），联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX；或者牵头起草单位，联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX。对本文件的有关修改意见建议请反馈至XXXXXXXX（归口单位），联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX；或者湖北省市场监督管理局，联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX。

核安全设备辐照性能检测方法

范围

本文件规定了辐射环境下机电设备耐辐照性能检测方法的检测条件、检测仪器与设备、检测程序、检测结果记录与处理、检测报告等。

本文件适用于对工作于辐射环境下的机电设备，使用满足要求的辐射场对其耐辐照性能进行检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 4960.5-1996 核科学技术术语 辐射防护与辐射源安全

GB/T 10263-2006 核辐射探测器环境条件与试验方法

JJF1035-2006 电离辐射计量术语及定义

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 辐射  radiation

能够通过初级过程或次级过程引起电离事件的带电粒子或（和）不带电粒子。

在电离辐射防护领域中，电离辐射也简称为辐射。

- 辐射场  radiation field

辐射传播所通过的区域。

- 辐照  irradiation

放射源或其他辐射源发出的电离辐射使人或物受照的过程。

待测样品

待测样品要求如下：

- 待测样品外观应完好无损，功能性能正常，技术状态良好；

- 待测样品应提供以下信息：名称、型号规格、编号、委托方等；

- 待测样品若有辐照敏感位置应予以标明；

- 必要时，应提供待测样品支持文件，包括待测样品相关使用、操作、安全注意事项等说明文件等。

辐照剂量

样品的辐照剂量由样品技术要求确定，通常可分为103Gy、104Gy、105Gy三个不同等级。

根据样品的累积辐照剂量或粒子注量要求，选择合适的辐照试验装置、辐照剂量率或粒子注量率，并根据公式（1）计算辐照时间。

t = Xi/X0                                   （1）

式中：

Xi——选取的辐照点处，样品累积剂量或粒子注量值，单位为Gy或cm-2；

X0——选取的辐照点处的剂量率或粒子注量率的标准值，单位为Gy/h或cm-2▪s-1；

t——样品受辐照时间，单位为h或s。

检测条件

环境条件

环境温度：-5℃～40℃；

相对湿度：≤80%。

场所要求

检测活动应在具备辐射安全条件的场所开展，场所所属单位应满足辐射安全相关法规要求，确保检测过程中人员的辐射安全。

检测仪器与设备

辐照装置

辐照装置所产生的辐射场应满足试验样品耐辐照试验的剂量要求，包括中子或γ射线等，辐射场参考真值应溯源至国家标准，其强度以及相对试验样品的方向可方便调节。

用于检测的辐照范围内均匀性允许误差不超过±5%。

定位装置

用于安装样品，使样品在一定范围内移动并能精确定位于辐照场中，以调节样品受到的辐射剂量，与辐照装置配套使用。

计时器

测量上限不低于36000s，最小分度值不大于0.1s。

测试仪器

用于在检测现场测试待测样品可能受核辐射照射影响的电学性能参数，常规仪器包括示波器、电流表等，示波器要求模拟带宽不小于100MHz，电流表要求最低可测电流不大于0.1pA，可根据待测样品的实际情况进行配置。

检测程序

检测流程

检测流程如图1所示。

样品预处理

初始检测

静态照射

中间检测

动态照射

恢复

最后检测

样品通电调整至正常工作状态

测量可能受核辐射照射影响的参数

静态照射直到达到辐照时间

与初始检测测量参数相同

改变剂量率或粒子注量率观察样品参数的有害变化

脱离试验环境和工作状态恢复

与初始检测测量参数相同

试验后样品处置

测量是否超过固体废物放射性限值。

注：实线框内项目为必要项目，虚线框内项目为视情况开展项目。

- 辐照性能检测流程图

样品预处理

将待测样品置于检测环境条件下，通电后调整至工作状态，检查确认待测样品技术状态正常。

检测实施

      - 初始检测

样品辐照前，将经过预处理的样品置于无辐射的场所中，在试验条件和工作状态下对试验样品进行初始检测。检测内容由客户确定，一般为样品可能受核辐射照射影响的某一输出参数、某项功能或外观等。

      - 静态照射

静态照射步骤如下：

- 利用定位装置或采取其它手段将样品置于辐照场中固定位置上，样品摆放时，应确保样品敏感位置位于满足均匀性要求的辐照视野范围内，敏感位置应覆盖电子学器件所在位置，标准辐照装置中的样品摆放位置示意图如图2所示。

- 标准辐照装置样品摆放示意图

- 使待测样品处于通电状态，进行静态照射试验，直到达到辐照时间；

需要时，改变辐照方向，使其与待测样品其他轴线方向一致，重复上面的照射。

      - 中间检测

按照要求，静态照射后，测量初始检测中被测的参数，与初始检测的结果进行比较并计算相对偏差。

      - 动态照射

若客户要求对样品进行动态照射检测，可改变剂量率或粒子注量率进行照射，观察待测样品参数的有害变化，并记录有害变化超过样品标准规定时的剂量率或粒子注量率。

      - 恢复

检测结束后，移去或屏蔽放射源，或将样品移出辐照装置，将测试样品脱离工作状态，进入恢复过程，恢复时间由样品技术文件规定。

      - 最后检测

样品恢复后，最后测量初始检测中被测的参数，与初始检测的结果进行比较并计算相对偏差；辐照后样品应无明显的外观变化。

      - 试验后样品的处置

如开展了中子辐照，在检测结束后应对样品进行放射性测量，按照放射性废物分类标准进行判断、分析，若放射性水平大于低放固体废物限值，应按照相关标准进行存储、运输和管理。

      - 非工作状态下检测

若客户要求对样品进行非工作状态下的耐辐照性能检测，检测过程可参照上述流程执行，中间检测、动态照射、设备恢复等不适用流程略过不做。

检测结果记录与处理

性能测试数据

      - 初始检测、中间检测、最后检测中，对待测样品的测试结果应如实记录。

      - 对数值类测量值对测量读数原则不少于3次，取算术平均值作为其测量值对测量读数原则不少于3次。

      - 通过中间检测、最终检测与初始检测结果进行对比，作为评定待测样品辐照性能的判定依据。数据记录表格可参照附录A。

累积剂量数据

应如实记录样品所受到的累积剂量数据，并参照附录B，对检测结果的不确定度进行评定。

检测报告

检测结束后应出具检测报告，检测报告内容包括：

- 检测目的；

- 待测样品描述，包括但不限于样品名称、型号规格、样品编号、委托方等；

- 检测概况，包括但不仅限于检测环境条件、检测装置基本信息、检测点的剂量率、待测样品的工作状态等；

- 检测方法、设备和程序的说明；

- 样品安装图或照片，示出样品在检测设备上的安装；

- 样品累积受照剂量或粒子注量及其测量不确定度；

- 待测样品各阶段的测试结果；

- 检测过程中所使用的设备清单（设备名称、型号、制造商、出厂编号）及检定（校准情况）、试验场所、试验人员等；

- 检测中出现的主要问题及处理情况。

标准实施及评价

结合本文件的实际应用，切实做好标准实施准备工作。制定标准实施方案，明确适用于机电设备耐辐照性能检测的标准化培训需求，涵盖检测操作、设备使用、辐射安全防护等内容。争取专项资金支持，成立标准推广专项工作组，编制标准宣贯材料和培训讲义，为相关检测机构、生产企业和技术管理人员提供实施基础。

联合湖北省市场监督管理局、湖北省核与辐射环境监测技术中心等相关单位，面向核设施运营单位、设备制造企业、检测机构等，组织开展标准宣贯和专业技术培训。重点讲解辐照性能检测的操作流程、辐射安全要求、数据记录与报告编写等内容，提升相关人员的标准执行能力和技术水平。

本文件主要应用于核安全设备在设计、制造、鉴定和使用阶段的辐照性能检测。标准实施的重点在于落实国家核安全法规、辐射防护标准和技术规范要求，确保检测过程的科学性、规范性和安全性。推动辐照检测设备标准化、检测流程统一化，提升核安全设备的可靠性和环境适应性。

标准实施过程中应定期检查标准实施方案的落实情况，逐条核对实施内容，记录未实施事项的理由或原因。标准起草单位应结合宣贯培训，每半年组织一次实施情况检查，并核查支持手段和物质条件的保障情况。建立健全标准实施记录和信息反馈机制，定期汇总和处理各方意见建议。

在标准实施满一年后，应对照实施方案开展实施效果评估，总结辐照检测流程优化、设备可靠性提升、辐射安全管理等方面的成效，分析存在的问题和薄弱环节。评估应从技术进步、质量控制、用户满意度、效率提升、成本节约、社会责任履行等多维度进行，为标准的持续改进提供依据。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录C。

（资料性）
辐照性能检测记录表

编号：                                证书报告编号：

| 样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托方： |  |  |  |  |  | 委托方地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称： |  |  |  |  |  | 样品型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  | 样品性质： |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点： |  |  | 温度： |  |  |  | 湿度： |  |  |  | 气压： |  |  |
| 试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用装置 | 标准装置名称 |  |  |  | 型号/规格 |  |  | 编号 |  | 有效期至 |  |  | 证书号 |
| 依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点 | 试验参数 | 装置名称： 源号： 距离： 辐照剂量率： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辐照时间 |  |  |  |  |  |  |  | 累积辐照剂量 |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度 |  |  |  |  |  |  |  | 初始检测数据 |  |  |  |  |
|  | 中间检测数据及相对偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 最后监测数据及相对偏差 |  |  |  |  |
|  | 其他检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测员： |  |  |  |  |  |  | 审核员： |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
测量结果的不确定度评估方法

B.1  测量不确定度度的来源

在检测过程中，可能导致测量不确定度的来源有：

a） 标准辐照装置引入的不确定度；

b） 读取辐照样品固定位置时产生的定位误差；

c） 读取辐照样品累积辐照时间产生的读数误差。

B.2  标准辐照装置引入的不确定度uxo

标准辐照装置引入不确定度一般由参考真值的扩展标准不确定度的评定结果得出，因此标准辐照装置引入的标准不确定度采用B类评定方法，直接引用该辐照装置参考真值的扩展标准不确定度数据。计算方法见公式（B.1）：

（B.1）

式中：

uxo——标准辐照装置引入的标准不确定度，单位为百分数（%）；

U1——辐照装置参考真值的扩展标准不确定度，单位为百分数（%）；

k——辐照装置参考真值的扩展标准不确定度的扩展因子。

B.3  定位误差引入的不确定度ud

定位误差是指试验样品在定位装置上定位时，标尺读数时产生的误差，其引入的标准不确定度ud采用B类评定，最大相对定位误差为△max，按在所涉及的范围内均匀分布，由距离平方反比关系，可估计定位误差引入的不确定度计算方法见公式（B.2）：

(B.2）

式中：

ud——定位误差引入的相对标准不确定度，单位为百分数（%）；

△max——各测量点的最大相对定位误差，单位为百分数（%）。

B.4  累积时间读取误差引入的不确定度ut

累积时间读取引入的标准不确定度，可根据用于测量累积时间的秒表的误差△t计算得到，采用B类评定，取均匀分布，计算方法见公式（B.3）：

- (B.3）

式中：

ut——累积时间读取误差引入的相对标准不确定度，单位为百分数（%）；

△t——读取时间的相对误差，单位为百分数（%）。

B.5  合成标准不确定度

由于以上各分量之间互相独立不相关，故合成标准不确定度uc的计算方法见公式（B.4）：

(B.4）

B.6  扩展不确定度

扩展不确定度的计算方法见公式（B.5）：

U=k×uc                                (B.5）

取扩展因子k=2，则相对扩展不确定度U为：U=2uc。

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。