表7：

湖北省地方标准编制说明

2025年 5月 10日

| 标准名称 | 核应急X/γ无线组网式辐射监测系统设计规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被修订或整合 标准名称 | / | 被代替 标准编号 | / |
| 起草单位 （盖章） | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省计量测试技术研究院、海上核应急辐射监测与防护技术湖北省国防科技（军民融合）创新中心 |  |  |
| 1.项目简介： 2024年7月3日，湖北省市场监督管理局发布《省市场监管局关于下达2024年湖北省地方标准制修订项目计划（第一批）的通知》，本标准获批立项。 本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本标准起草单位：中国船舶集团有限公司第七一九研究所、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省计量测试技术研究院、海上核应急辐射监测与防护技术湖北省国防科技（军民融合）创新中心。 本标准主要起草人：徐杨，程紫阳，石松杰，梁英超，艾烨，毕明德，赵世宇，欧阳小龙，薛家旭。 本标准规定了核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计要求、质量保证规定、交货准备等方面内容。 本标准适用于核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计、制造和验收。 本标准主要包括1范围、2规范性引用文件、3术语和定义、4要求、5质量保证规定、6交货准备和7标准实施及评价以及附录A湖北省地方标准实施信息及意见反馈表等章节。具体标准内容详见附件标准草案。 核应急是指当核设施发生或即将可能发生的核事故时采取的应急措施。核事故发生后，反应堆并未停止运行，核设施内的大量放射性物质持续喷涌而出，这些放射性物质主要以气溶胶的形式在几公里、几十公里乃至上百公里的范围内随风飘散与沉积，其主要带有γ放射性，可由X/γ辐射探测仪表实时探测与预警。按照要求，我国核电站的周边划分有5公里、10公里等不同的应急区域。 目前涉核环境下主流X/γ辐射监测系统尚采用线缆连接的分体式固定布设仪表方案，为数不多配置的便携式仪表也不能满足核应急条件下的快速布设、组网传输、耐环境恶劣性等使用场景。 核应急X/γ无线组网式辐射监测系统主要包含核应急X/γ无线组网式辐射仪表（以下简称监测仪表）和核应急综合处理终端（以下简称处理终端），同时应配置网络、供电等附件。监测仪表用于监测在核应急条件下的环境X/γ剂量率，并具备数据实时显示、报警、无线组网式传输、存储等功能，其主要由γ核辐射探测模块、数据处理模块、显示报警模块、操作模块、无线通讯模块和电源管理模块等组成，具有体积小、重量轻、环境适应性强等特点。处理终端为多源数据的集成、存储、处理、计算、显示装置，包含通讯汇聚设备、计算机、软件等。 本标准的编制符合核技术利用领域法律法规、产业政策的要求。 |  |  |  |
| 2.技术路线： 本标准第一章范围为：本文件规定了核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计要求、质量保证规定、交货准备等方面内容。本文件适用于核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计、制造和验收。 本标准第二章规范性引用文件，主要包括GB/T 2423《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法》、GB/T 14054《辐射防护仪器 能量在50keV~7MeV的X和γ辐射固定式剂量率仪、报警装置和监测仪》、GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》、GB/T 8993《核仪器环境条件与试验方法》、GB/T 10263《辐射探测器环境试验基本要求与方法》、GB/T 11684《核仪器电磁环境条件与试验方法》、EJ/T 984《环境监测用X、γ辐射测量仪 第一部分 剂量率仪型》、EJ/T 1059《核仪器产品包装通用技术要求》、EJ/T 1197《核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件》、NB/T 20344《核电厂安全级电子设备鉴定规程》。 第四章为核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计指标，主要包含系统组成、功能、测量范围、能量范围、误差、环境适应性、电磁兼容性等。 核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的组成应包含核应急X/γ无线组网式辐射仪表和核应急综合处理终端，同时应配置网络、供电等附件。以匹配整个系统的功能完整性。 γ剂量率的测量范围应覆盖1×10-6Gy/h～10Gy/h，兼顾核应急事故边缘区域低放射性和核应急事故中心区域高放射性监测需求；相对固有误差应不超过±15%，保障核应急辐射监测的数值准确性。 X/γ能量范围应覆盖60keV～3.0MeV，尽量适配核应急情况下多类复杂核素的能量区间，偏差应不超过±30%（60keV～3MeV，相对于Cs-137），适配核应急复杂辐射场景下不同γ核素的监测需求。 环境适应性范围应符合核应急场景恶劣环境需求，监测仪表工作温度应覆盖-10℃～60℃工作范围，工作相对湿度应≮95%RH，应至少满足淋雨使用要求，工作在瞬时剂量率≮1Gy/h、累积受照剂量≮100Gy情况下，应能稳定运行≮72h；处理终端一般与监测仪表不在同一环境使用，需根据具体使用环境设置相关要求。 监测仪表的电磁兼容性应满足GB/T 11684的要求，并参照执行电磁兼容性试验，具体以用户实际使用场景为准。处理终端根据具体使用环境设置相关要求。 为便捷数据传输及增加监测仪表的扩展性，监测仪表和处理终端的通讯接口为可组网式无线通讯，无线通讯模块可按实际需求选择，具体可选择如4G、5G、WIFI、NuWIFI、北斗短报文以及LoRa、ZigBee等自组网产品。 监测仪表可支持通用接口如Typc-C、USB、以太网等对内部存储数据进行导出，以便于通讯失效时的数据采集。 在有需求的情况下，可为监测仪表增加定位功能，室外定位一般采用北斗、GPS等，室内定位可采用WIFI、蓝牙等。 监测仪表在仅使用锂电池供电的情况下，辐射环境水平≯10mGy/h，传输周期≮30s一次，设备能正常工作≮3d，尽量高续航。 加装太阳能板的监测仪表，应在上述辐射环境和传输周期条件下，正常工作≮30天。 设备若采用电池供电，电池模块应为支持快拆的通用模块，或为支持快充的电池模块，以尽量减少设备在应急使用时补充电量的时间。 第五章质量保证规定，列出了型式试验和出厂试验项目及主要方法。 第六章规定了系统内设备的包装、运输、贮存、标准等交货准备。 第七章标准实施及评价，提出了本标准实施及评价的主要要求。 |  |  |  |
| - 标准比对： 目前在省内乃至国内对核应急用辐射监测系统或者组网式辐射仪表均无直接参考的标准或者法律法规要求，相关系统、仪表的设计、制造与试验主要参考GB/T 14054、EJ/T 984、GB/T 4835、4835.1、4835.2、GB/T 29787等。这些标准对核应急的使用条件，如系统的耐辐照性能、应急无线组网能力、安全供电与续航提升能力、相对恶劣的环境适应性、软件可靠性、操作与数据安全等基本未有提及。 |  |  |  |
| - 风险分析： 本标准主要起草单位为中国船舶集团有限公司第七一九研究所（简称719所），719所在本系统及设备领域具有成熟的技术储备和丰富的工程经验。本标准其他参与起草单位包括中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省计量测试技术研究院、海上核应急辐射监测与防护技术湖北省国防科技（军民融合）创新中心。上述起草单位，涵盖了本标准所涉及的核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计、研发、计量、测试、检验等各个流程的相关单位，能够为本标准的制定提供专业、全面的技术支持及试验验证能力保障。 719所前期已参照该标准中的相关要求执行了多套核应急辐射监测系统、设备的设计、研发、试验及供货工作，使用情况良好。 综上所述，本标准的编制发布过程风险可控。 |  |  |  |
| 5.宣贯实施计划： 本标准实施主要在核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计、设备研制、生产、试验等活动中开展。标准实施的重点是落实系统功能与性能、产品质量等要求。 本标准发布后，计划有序组织技术人员，针对行业内相关单位进行进行标准宣贯和培训。 在标准实施后，定期组织标准实施情况检查，并广泛收集标准实施信息及意见反馈。在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节。 |  |  |  |
| 6.专家组： 本标准主要起草人员及职责分工如下： 序号; 单位; 分工; 人员; 职务/职称; 联系方式. 1; 中国船舶集团有限公司第七一九研究所; 标准制定组织协调、标准主要内容起草; 徐杨; 高工; 18007195499. 程紫阳; 工程师; 17863086860. 石松杰; 工程师; 13164620460. 2; 中船智核（武汉）科技有限公司; 参与标准技术内容起草与审核; 梁英超; 高工; 18007196120. 艾烨; 高工; 18007195051. 毕明德; 研究员; 18007196305. 3; 湖北省计量测试技术研究院; 标准内容与相关法律法规符合性审核、质量保证方法可操性审核; 赵世宇; 工程师; 18045170203. 4; 海上核应急辐射监测与防护技术湖北省国防科技（军民融合）创新中心; 方法试验验证保障; 欧阳小龙; 高工; 15927159420. 薛家旭; 高工; 13125040804. |

注：此表可根据内容多少调整格式，填写时删除斜体的填写说明。