| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—2023

核应急X/γ无线组网式辐射监测系统设计规范

Design Specification for X/γ Wireless Networking Radiation Monitoring System for Nuclear Emergency

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖北省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

5 质量保证规定	5

6 交货准备	9

7 标准实施及评价	9

附录A （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	11

参考文献	12

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国船舶集团有限公司第七一九研究所、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省计量测试技术研究院、海上核应急辐射监测与防护技术湖北省国防科技（军民融合）创新中心提出并归口。

本文件起草单位：中国船舶集团有限公司第七一九研究所、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省计量测试技术研究院、海上核应急辐射监测与防护技术湖北省国防科技（军民融合）创新中心

本文件主要起草人：徐杨，程紫阳，石松杰，梁英超，艾烨，毕明德，赵世宇，欧阳小龙，薛家旭

本文件实施应用中的疑问，可咨询中国船舶集团有限公司第七一九研究所，联系电话：027-88730719，邮箱：XXXXXX。对本文件的有关修改意见建议请反馈至XXXXXXXX（归口单位），联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX；或者湖北省市场监督管理局，联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX。

核应急X/γ无线组网式辐射监测系统设计规范

范围

本文件规定了核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计要求、质量保证规定、交货准备等方面内容。

本文件适用于核应急X/γ无线组网式辐射监测系统的设计、制造和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423       电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法

GB/T 14054     辐射防护仪器 能量在50keV~7MeV的X和γ辐射固定式剂量率仪、报警装置和监测仪

GB/T 4208      外壳防护等级（IP代码）

GB/T 8993      核仪器环境条件与试验方法

GB/T 10263     辐射探测器环境试验基本要求与方法

GB/T 11684     核仪器电磁环境条件与试验方法

EJ/T 984       环境监测用X、γ辐射测量仪 第一部分 剂量率仪型

EJ/T 1059      核仪器产品包装通用技术要求

EJ/T 1197      核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件

NB/T 20344     核电厂安全级电子设备鉴定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 约定真值  conventional true value

测量真值的最佳估计值，该值和它的不确定度应由一级或者二级标准，或者经过一级或者二级标准刻度的参考装置确定。

- 相对误差  relative error

仪器指示值与约定真值之差对约定真值的百分比。

- 相对固有误差  relative intrinsic error

在标准试验条件下，仪器的相对误差。

- 变异系数  coefficient of variation

一组多个测量值的标准偏差与其算术平均值之比。

要求

功能与组成

核应急X/γ无线组网式辐射监测系统主要包含核应急X/γ无线组网式辐射仪表和核应急综合处理终端，同时应配置网络、供电等附件。

核应急X/γ无线组网式辐射仪表（以下简称监测仪表）为一体化核辐射探测、处理、显示、操作与通讯设备，包含X/γ核辐射探测模块、数据处理模块、显示报警模块、操作模块、无线通讯模块和电源管理模块等，各模块集成、连接于一个整体内，由仪表外壳统一封装与固定。

核应急综合处理终端（以下简称处理终端）为多源数据的集成、存储、处理、计算、显示装置，包含通讯汇聚设备、计算机、软件等。

核应急X/γ无线组网式辐射监测系统用于监测核电站等涉核区域在核应急条件下的环境γ剂量率，实时显示与报警，并可实现数据查询与态势分析等，实现环境γ核辐射情况的实时监测、预警与分析，保护人员辐射安全。

性能

电气性能要求

绝缘电阻

若采用AC220V外部供电，AC 220V电源初级和外壳地之间绝缘电阻应不小于100 MΩ@500VDC。

漏电流

若采用AC220V外部供电，测量AC 220V电源初级和外壳地之间施加AC 242V电压，设备漏电流应不大于5mA。

介电强度

若采用AC220V外部供电，测量AC 220V电源零线与外壳地之间和火线与外壳地之间施加AC 2000V，并保持60s，设备不应出现击穿或闪络现象，泄漏电流不大于10mA。

辐射性能要求

测量范围

监测仪表γ剂量率测量下限应不大于1×10-6 Gy/h，兼顾核应急事故边缘区域放射性监测需求；测量上限应不小于10Gy/h，覆盖核应急事故中心区域放射性监测需求。

能量范围

监测仪表能量范围应覆盖60keV～3.0MeV，尽量适配核应急情况下多类复杂核素的能量区间。

能量响应误差

监测仪表能量响应偏差应不超过±30%（60keV～3MeV，相对于Cs-137）。

剂量率相对固有误差

监测仪表相对固有误差应不超过±15%。

统计涨落

监测仪表变异系数应不超过10%。

角响应

监测仪表以竖直使用时的响应为基准，安装角度0°～±60°（2π立体角）时各向同性响应偏差≤20%，安装角度>60°（2π立体角）时各向同性响应偏差≤±50%。

核素识别

监测仪表具备能谱采集监测功能时，应能够在线识别Na-22、Co-60、Ba-133、Cs-137、Am-241、Tc-99m、I-131、F-18、K-40、Th-232、Eu-152等常见放射性核素。

环境适应性

监测仪表的环境适应性应至少满足以下要求，处理终端根据具体使用环境设置相关要求。

工作温度范围

应覆盖-10℃～60℃工作范围。

工作湿度

相对湿度应不小于95%RH。

防护等级

应至少满足淋雨使用要求。

耐辐照

在瞬时剂量率不小于1Gy/h，累积受照剂量不小于100Gy情况下，应能稳定运行不小于72h。

电磁兼容性

监测仪表应满足GB/T 11684的要求，并参照执行电磁兼容性试验，具体以用户实际使用场景为准。处理终端根据具体使用环境设置相关要求。

接口

电气接口

监测仪表主要采用电池供电，电池应尽量选用防爆产品，以降低安全隐患。

设备支持AC 220V充电功能，充电过程中设备能正常工作。

如监测仪表长期在户外部署使用，可考虑加装太阳能板。

监测仪表的天线应尽量外置，若确需天线内置，应为电路板设置整体屏蔽。

无线通讯接口

监测仪表和处理终端的通讯接口为可组网式无线通讯，无线通讯模块可按实际需求选择，具体可选择如4G、5G、WIFI、NuWIFI、北斗短报文以及LoRa、ZigBee等自组网产品。

数据导出接口

监测仪表可支持通用接口如Typc-C、USB、以太网等对内部存储数据进行导出，以便于通讯失效时的数据采集。

定位

在有需求的情况下，可为监测仪表增加定位功能，室外定位一般采用北斗、GPS等，室内定位可采用WIFI、蓝牙等。

续航时间

监测仪表在仅使用锂电池供电的情况下，辐射环境水平≯10mGy/h，传输周期≮30s一次，设备能正常工作≮3d。

加装太阳能板的监测仪表，应在上述辐射环境和传输周期条件下，正常工作≮30天。

设备若采用电池供电，电池模块应为支持快拆的通用模块，或为支持快充的电池模块，以尽量减少设备在应急使用时补充电量的时间。

操作与显示

监测仪表应能通过按钮操作实现开机、关机、显示切换等功能；户外布设的设备，应对操作模块进行保护，以避免人为损坏。

监测仪表应有显示或指示模块，可对当前放射性强度、电池电量、工作状态、报警状态等进行指示或显示。

设备的显示或指示内容在昼夜均可清晰可见。

报警

监测仪表支持设置多级报警阈值，应能在超阈值后进行报警（可采用声、光或组合形式）。

监测仪表应能在工作状态异常时报警提示。

监测仪表电池电量不足时应进行报警提示。

处理终端可接收并对监测仪表的报警状态进行显示和提示。

报警状态可在数据变化后自动判断并切换，也可被取消，不同类型、级别的报警应在形式上有所区分。

数据传输

处理终端可对监测仪表的报警阈值及通讯频率进行远程设置。

监测仪表应能自动校时或者接收处理终端的时统信息进行校时。

监测仪表应能将实时监测数据发布给处理终端，定期发布内容至少为设备编号、放射性强度、设备状态（含设备工作状态、报警状态等）、电池电量等。

监测仪表应具备断点续传功能。

处理终端也可根据需要对外部系统发布监测数据。

数据存储

监测仪表内置数据存储模块，能够存储不少于8小时（存储间隔≮30s）的最新监测数据，设备存储间隔与通讯间隔保持一致。

处理终端应能存储至少涵盖三个任务周期的整个系统内所有监测仪表发布的实时监测数据，一个任务周期至少为一个监测仪表的完整续航时间。

尺寸和重量

便携式设备应尽量小和轻，其外形设计应符合便携式佩戴和使用需求。

布设式设备的重心设计应满足安装、布置要求，核探测器中心点距离地面应≮1m。

外壳

监测仪表外壳可按需设计为金属外壳或塑料外壳，若使用塑料外壳，内部应涂覆导电漆，导电漆涂覆应满足≯2Ω/cm。

外观质量

设备表面应无腐蚀、冻覆层剥落、起泡现象，防护层应牢固光亮、均匀一致，无明显划痕、无毛刺、无变形、无裂纹和结构性损伤。

软件

处理终端软件应具有辐射监测数据采集、显示、存储、查询等功能，可对多监测仪表的数据进行数据融合和态势展示。

软件开发应按照软件工程过程执行，开展软件需求分析、设计、编码、测试以及总结等流程并形成相应文档，尤其应针对功能、性能实施严格的系统测试并出具测试报告，软件需求分析及总结应组织外部评审。

数据安全

有特殊要求时，数据应进行加密传输和存储。

质量保证规定

检验分类

本文件规定的检验分类如下：

- 型式检验；

- 出厂检验。

检验条件

除另有规定外，检验条件应符合下列要求：

- 环境适应性检验项目应在NB/T 20344-2015规定的标准大气条件下进行；

- 检验所用的仪器、仪表、工具、专用模拟试验装置等应经过计量、校验合格，并在有效期内使用，自行设计研制的试验装置应经有关部门认可或经技术鉴定合格。

检验项目

设备检验的项目和顺序见表1。

表1  检验项目和顺序

| 序号 | 检验项目 | 检验分类 |  | 合格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式检验 | 出厂检验 |  |
|  | 尺寸 | ● | ● | 4.2.12 |
|  | 重量 | ● | ● | 4.2.12 |
|  | 外壳 | ● | — | 4.2.13 |
|  | 外观质量 | ● | ● | 4.2.14 |
|  | 绝缘电阻 | ● | ● | 4.2.1.1 |
|  | 漏电流 | ● | ● | 4.2.1.2 |
|  | 介电强度 | ● | ● | 4.2.1.3 |
|  | 测量范围及相对固有误差 | ● | ● | 4.2.2.1、4.2.2.4 |
|  | 能量范围及误差 | ● | — | 4.2.2.2、4.2.2.3 |
|  | 统计涨落 | ● | ● | 4.2.2.5 |
|  | 角响应 | ● | — | 4.2.2.6 |
|  | 核素识别 | ● | ● | 4.2.2.7 |
|  | 环境适应性 | ● | — | 4.2.3 |
|  | 电磁兼容性 | ● | — | 4.2.4 |
|  | 接口 | ● | ● | 4.2.5 |
|  | 定位 | ● | ● | 4.2.6 |
|  | 续航时间 | ● | — | 4.2.7 |
|  | 操作与显示 | ● | ● | 4.2.8 |
|  | 报警 | ● | ● | 4.2.9 |
|  | 数据传输 | ● | ● | 4.2.10 |
|  | 数据存储 | ● | ● | 4.2.11 |

    - 检验方法

      - 尺寸

用处于检验有效期内的卷尺和游标卡尺对设备外形尺寸测量，尺寸一般不包含接插件等特殊点的突起部分。

      - 重量

用处于检验有效期内的标准秤对设备进行称重。

      - 外壳

检验外壳材质，如为塑料材质，检查外壳内部是否涂覆有导电漆，使用万用表对导电漆电阻进行测量，应满足4.2.13节的要求。

      - 外观质量

目测检查设备表面，应无腐蚀、冻覆层剥落、起泡现象，防护层应牢固光亮、均匀一致，无明显划痕、无毛刺、无变形、无裂纹和结构性损伤。

      - 电气性能测试

绝缘电阻

采用绝缘电阻测试仪施加500VDC电压测试交流电源端绝缘电阻，绝缘电阻应满足4.2.1.1节要求。

漏电流

为设备使用AC 220V供电，采用程控泄漏电流测试仪测量AC 220V电源初级和外壳地之间的漏电流，漏电流满足4.2.1.2节要求。

介电强度

采用耐压测试仪在AC 220V电源零线与外壳地之间和火线与外壳地之间进行试验，介电强度满足4.2.1.3节要求。

      - 辐射性能测试

测量范围及相对固有误差

此试验应在具有相应资质的实验室进行，并出具检测报告。对于不具备试验条件或者难以产生试验条件的情况，应提供计算报告。

将监测仪表置于标准γ辐射场中，在测量范围内选取若干不同量级的剂量率测试点，读取监测仪表显示的剂量率并计算与剂量率约定真值的相对固有误差。相对固有误差应不超过±15%（对137Cs），若采用60Co或其他放射源进行试验，需计算与137Cs辐射场的校准系数。

能量范围及误差

采用X射线装置进行试验，计算各种能量下监测仪相对于137Csγ辐射场下的响应，得出典型能量响应值。要求能量响应偏差不超过±30%（60keV～3MeV）。对于不具备试验条件或者难以产生试验条件的情况，应提供计算报告。

统计涨落

将监测仪表置于标准γ辐射场中便携式γ源附近，预热10min后，连续记10次设备指示值，对于读数中偶尔出现的大数或小数应去掉。按公式（6.1）计算变异系数，变异系数应满足4.2.2.5条的要求。

V= 1 C1n-1i=1n(Ci-C)2                           （6.1）

式中：

Ci——每次读数；

C——n次读数平均值；

V——变异系数；

n——测量次数。

角响应

将监测仪表安装于合适剂量率的辐射场中，校准方向与设备探测器轴线垂直，记录10个设备指示值，计算其平均值C0。然后转动设备，选择不同的倾斜角度，以同样的方法记录每个点的平均值Ci。计算C0与Ci的相对误差。角响应满足4.2.2.6条的要求。

核素识别

准备含有待测的放射性核素（对于无法获取的核素，采取仿真验证的方式确认核素识别能力），每次从准备好的核素中随机抽取一种核素进行测量，监测仪表开机并稳定后，对每种核素，合理调整源与产品的位置，使得设备位置所处的周围剂量当量率比本底高0.5μGy/h（1±30）%。

进行不少于10次识别试验（确保每个核素均被选择到），如果在90%及以上的试验中均能在30s内正确识别出该核素、而不误识别为其它核素（不包括测试环境中的天然核素），则认为监测仪表能够识别该核素，否则认为监测仪表不能识别该核素。

      - 环境适应性测试

温湿度试验

按GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T2423.4规定的方法进行。

防护等级试验

按GB 4208规定的方法进行，试验后设备内无明显灰尘沉积和无进水（防淋雨），且设备能正常工作。

耐辐照试验

此试验应在标准γ辐射场中进行，将设备置于瞬时剂量率≮1Gy/h的辐射场下，持续运行≮72h，使累积受照剂量≮100Gy，试验前后及试验过程中设备功能应正常。

      - 电磁兼容性

电磁兼容试验按GB/T 11684执行，以证明系统、设备能够在设计环境下正常执行其预期的功能。

试验前后设备监测、报警、控制等功能应正常，试验期间输出计数率偏差不大于±20%。

      - 续航时间

将监测仪表置于标准γ辐射场中，选择剂量率值不小于120μGy/h的辐射点照射，设置传输周期为30s一次，在仅使用电池供电的情况下，记录设备从满电开始的续航时间，应不小于3d。

      - 操作与显示

操作设备按键，检查设备显示屏显示内容，应满足4.2.7节的要求。

      - 报警

操作设备设置多级报警阈值，将监测仪表置于标准辐射场或便携式γ源附近，监测仪表应能在超阈值后进行声光报警，报警频率应随报警级别增加，监测仪表报警后，按键应能取消报警，但不会取消显示屏的报警指示。

断开监测仪表中核辐射探测模块与电路板的连接，为监测仪表重新上电，监测仪表应能报警提示异常。

在续航时间试验中，检查监测仪表电池电量不足时是否进行了声光报警提示。

监测仪表报警试验中，处理终端可接收报警状态并进行显示和提示。

      - 数据传输

在处理终端上为监测仪表设置γ剂量率报警阈值及通讯频率，设置完成后读取结果应与设置值一致。

在处理终端上为监测仪表设置时统信息，设备应能更新显示设置时间。

在处理终端上监听设备的数据发布周期和内容，发布周期应与设置值一致，发布内容应至少包含设备编号、γ剂量率、设备状态（含设备工作状态、报警状态等）、电池电量等。

      - 数据存储与导出

设置监测仪表的通讯与存储间隔为30s，为监测仪表上电连续运行不少于8h，使用监测仪表的数据导出接口将监测仪表内存储的数据拷贝入电脑，检查数据应为距离当前时间最近的完整8h的数据。

交货准备

    - 包装

设备防护包装等级按照EJ/T 564和EJ/T 1059的要求进行，设备应采用塑料或保鲜膜裹覆表面。

    - 装箱

设备封装后直接装入木箱内，设备与木箱之间应填满减振材料或采取其它减振措施，以保证设备在规定的运输方式下，不致受到损坏；箱内应有使用说明书、检验合格证、产品完工文件、装箱清单、备品备件清单、质量反馈信息卡等。

    - 运输和贮存

在外包装条件下，可以用飞机、汽车、火车和轮船等方式运输。

在外包装条件下，贮存地点应干燥、通风、防雨、防水，保持清洁，无易引起腐蚀的介质，如有特殊要求，在合同中声明。

在设备外包装箱的侧面应印有明显标志，标志内容如下：产品型号、生产厂、外形尺寸、总重量。

储运指示标志应符合EJ/T 564的要求。

    - 标志

      - 设备标志

出厂设备相应部位应包括但不限于以下标志：

- 制造商名称；

- 产品名称；

- 产品型号、出厂编号；

- 制造日期。

      - 合格证标志

出厂设备均应出具相应的合格证，合格证上应包括但不限于以下标志：

- 设备的型号、出厂编号；

- 制造厂家；

- 检验人员签字、质检部门印章及检验日期。

标准实施及评价

结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

标准实施主要在产品研制、产品生产、企业管理、商业服务、贸易、工程建设、技术改造等活动中开展。工程建设、技术改造活动标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求；落实国际单位制的要求；落实供电和供能技术体制等要求。产品研制活动标准实施的重点是落实产品开发、功能性能、质量、安全、技术体制、接口、节能环保、资源节约、维护和维修等要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

- 对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。

参考文献