| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—2025

电离辐射防护材料屏蔽性能检测方法

Methods for testing shielding properties of ionizing radiation protection materials

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖北省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 检测条件	5

4.1 环境条件	5

4.2 待测样品	5

4.3 辐射装置	5

4.4 辐射测量仪器	5

4.5 限束板	5

5 检测项目	6

6 检测步骤	6

6.1 测量准备	6

6.2 X射线屏蔽性能检测	6

6.3 γ射线屏蔽性能检测	7

6.4 中子屏蔽性能检测	7

7 检测结果处理	7

7.1 Ko计算	7

7.2 Ki计算	8

7.3 屏蔽系数Kf计算	8

7.4 屏蔽率α计算	8

7.5 穿透率T计算	8

8 检测报告	8

9 标准实施及评价	8

附录A （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	10

附录B （资料性）原始数据记录表	11

附录C （资料性）测量结果的不确定度评估方法	12

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

<本文件由全国核仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC30）提出并归口。>

本文件起草单位：中国船舶集团有限公司第七一九研究所、湖北省计量测试技术研究院、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省核工业放射性核素检测实验中心、湖北省辐射防护装备产业计量测试中心。

本文件主要起草人：张淮超、代传波、陈祥磊、赵世宇、董冲、梁英超、刘单、祝娇、郑文祥。

本文件实施应用中的疑问，可咨询XXXXXXXX（归口单位），联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX；或者牵头起草单位，联系电话：027-88730719，邮箱：zhanghuaichao@whhwtech.com。对本文件的有关修改意见建议请反馈至XXXXXXXX（归口单位），联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX；或者湖北省市场监督管理局，联系电话：027-XXXXXXXX，邮箱：XXXXXX。

电离辐射防护材料屏蔽性能检测方法

范围

本文件规定了电离辐射防护材料屏蔽性能检测的检测条件、检测项目、检测步骤、检测结果的处理、检测报告等。

本文件适用于屏蔽X、γ射线和中子的各类电离辐射防护材料（如铅橡胶、铅塑料、铅玻璃、含铅有机玻璃、玻璃钢类复合防护材料、橡胶类复合防护材料以及建筑用防护材料等）的屏蔽性能检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ/T 147  X射线防护材料衰减性能的测定

GB/T 12162.1  用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射-第1部分：辐射特性及产生方法

GB/T 12162.2  用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射-第2部分：辐射防护用的能量范围为8keV～1.3MeV和4MeV~9 MeV的参考辐射的剂量测定

GB/T 14055.1  中子参考辐射第1部分：特性和产生方法

GB/T 14055.2  中子参考辐射第2部分：与表征辐射场基本量相关的辐射防护仪表校准基础

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

辐射装置  standard radiation device

能够产生稳定且可调节剂量或剂量率的辐射场，用于校准或测试的射线装置或放射性同位素装置。

辐射测量仪器  radiation detector

用于探测电离辐射并转换为可测量信号的器件或装置。

限束板  beam limiting plate

用于限制辐射束照射范围的板材，其材料根据辐射类型选择高原子序数核素或含氢材料。

电离辐射屏蔽系数  shielding factor of ionizing radiation

一种用以表征电离辐射防护材料的电离辐射屏蔽性能的参数。用无样品的电离辐射测量值除以有样品时样品后方同一合适位置处的测量值得出。

电离辐射屏蔽率  shielding rate of ionizing radiation

又称辐射吸收率，一种用以表征电离辐射防护材料的电离辐射屏蔽性能的参数，用无样品的电离辐射测量值与有样品时的电离辐射测量值的差值除以无样品时同一合适位置处的测量值得出。

电离辐射穿透率  penetration rate of ionizing radiation

又称透射率，一种用以表征电离辐射防护材料的电离辐射屏蔽性能的参数，用有样品时样品后方一合适位置处电离辐射测量值除以无样品时同一位置处的测量值得出，与屏蔽系数互为倒数关系。

检测条件

环境条件

一般检测环境温度为10℃～40℃，试验过程中温差变化不超过±2℃；一般检测环境相对湿度小于85％。

待测样品

待测样品的正表面积应不小于120mm×120mm；各种厚度的样品可通过几层相同厚度或不同厚度的同材质样品叠加而获得。

辐射装置

辐射装置（包括X射线辐射装置、γ射线辐射装置以及中子辐射装置等）用于检测的辐照区域的均匀性允许误差应不超过±5%，限束装置出束口直径应不小于100mm。

辐射测量仪器

      - X/γ辐射测量仪器

用于测量X射线或γ射线的辐射测量仪器的量程应覆盖1μGy/h～1Gy/h或1μSv/h～1Sv/h范围内至少一个十进制量级；在量程范围内，仪器响应与剂量率之间的线性偏差不超过±5%；测量仪器灵敏体积的长度和直径应不大于150mm；重复读数的波动不得超过平均值的15%；仪器应有效溯源至国家或国防计量标准。

      - 中子辐射测量仪器

用于测量中子射线的辐射测量仪器的量程应覆盖相应剂量或剂量率范围内至少一个十进制量级；在量程范围内，仪器响应与剂量率之间的线性偏差不超过±5%；测量仪器灵敏体积的长度和直径应不大于300mm；重复读数的波动不得超过平均值的±20%，仪器应有效溯源至国家或国防计量标准。

限束板

      - 限束板类型

根据射线类型选用合适的限束板。X射线、γ射线一般选用铅屏蔽体做限束板，中子一般选用聚乙烯板做限束板。

      - 限束板尺寸

根据辐照区域和探测器实际尺寸进行合适选择，限束板长度至少应大于探测器宽度。

检测项目

电离辐射防护材料的屏蔽性能检测项目包括：

- X射线屏蔽性能；

- γ射线屏蔽性能；

- 中子屏蔽性能。

检测步骤

测量准备

6.1.1按待测样品及屏蔽性能检测项目选择相应的放射源、限束装置、辐射探测器和限束板。

6.1.2按照图1所示，摆放样品及测量各配套设备。应确保样品在位于满足均匀性要求的辐照区域内。

- 样品摆放位置示意图

其中：

Kc ——初级射线束中心轴上，位于射线源与被测样品之间某测量点的空气比释动能率或中子周围剂量当量率，单位为戈瑞每小时（Gy/h）或希沃特每小时（Sv/h）；

Koc——经限束装置衰减后，与Kc测量点距射线源同距离处的空气比释动能率或中子周围剂量当量率，单位为戈瑞每小时（Gy/h）或希沃特每小时（Sv/h）；

Kis——初级射线束中心轴上，位于被测样品位置下方（后方）某测量点的空气比释动能率或中子周围剂量当量率，单位为戈瑞每小时（Gy/h）或希沃特每小时（Sv/h）；

Ks——初级射线束中，经限束板衰减后与Kis测量点距射线源同距离处的空气比释动能率或中子周围剂量当量率，单位为戈瑞每小时（Gy/h）或希沃特每小时（Sv/h）；

Ko——屏蔽性能测量点，初级射线束未经衰减的空气比释动能率或中子周围剂量当量率，单位为戈瑞每小时（Gy/h）或希沃特每小时（Sv/h）；

Ki——屏蔽性能测量点，初级射线束经待测样品衰减后的空气比释动能率或中子周围剂量当量率，单位为戈瑞每小时（Gy/h）或希沃特每小时（Sv/h）。

6.1.3限束装置的屏蔽性能应满足Koc≤0.05Kc。

6.1.4限束板蔽性能应满足Ks≤0.01Kis。

6.1.5图中b表示测量仪器参考点与防护材料远侧面之间的距离，要求50mm±1mm。

6.1.6图中W表示测量仪器参考点与辐射场远墙面之间的距离，要求不小于700mm。

X射线屏蔽性能检测

      - 检测试验前

根据6.1确定X射线辐射装置、样品、限束板及探测器摆放位置。

      - 辐射装置辐射质要求

X射线辐射装置的辐射质应符合GB/T 12162.1的规定。X射线管电压应在（30～300）kV范围内，总过滤应在（0.05～3.5）mm Cu。

      - 检测试验过程

首先不摆放样品，操作辐射装置并使用探测器进行测量，读取10组初级X射线束未经衰减的空气比释动能率测量数据。然后摆放样品，操作辐射装置并使用探测器进行测量，读取10组初级X射线束经待测样品衰减后的空气比释动能率测量数据。

γ射线屏蔽性能检测

      - 检测试验前

根据6.1确定γ射线辐射装置、样品、限束板及探测器摆放位置。

      - 检测试验过程

首先不摆放样品，操作辐射装置并使用探测器进行测量，读取10组初级γ射线束未经衰减的空气比释动能率测量数据。然后摆放样品，操作辐射装置并使用探测器进行测量，读取10组初级γ射线束经待测样品衰减后的空气比释动能率测量数据。

中子屏蔽性能检测

      - 检测试验前

根据6.1确定中子辐射装置、样品、限束板及探测器摆放位置。

      - 影锥位置描述

影锥是测量中子散射本底的专用屏蔽装置，安装时放置于中子源与测量仪器之间。根据实验几何条件，选择合适尺寸的影锥。中子源与测量仪器前表面之间的最小距离应至少大于影锥长度的两倍，最大距离由房间散射中子引起的读数应使测量仪器读数的增加小于40%的限制条件决定。

      - 检测试验过程

首先不摆放样品，操作辐射装置并使用探测器进行测量，读取10组初级中子束未经衰减的周围剂量当量率测量数据。然后摆放样品，操作标准辐照装置并使用探测器进行测量，读取10组初级中子束经待测样品衰减后的周围剂量当量率测量数据。

检测结果处理

测量并记录本底与散射的贡献值Kb。

Ko计算

计算初级射线束未经衰减的空气比释动能率或中子周围剂量当量率10组测量数据的平均值减去Kb得到最终Ko 。

Ki计算

计算初级射线束经待测样品衰减后的空气比释动能率或中子周围剂量当量率10组测量数据的平均值减去Kb得到最终Ki 。

屏蔽系数Kf计算

采用屏蔽系数Kf表征待测样品对辐射的屏蔽性能，计算公式如下：

Kf=KoKi                              	()

屏蔽率α计算

采用屏蔽率α表征待测样品对辐射的屏蔽性能，计算公式如下：

α=Ko-KiKo                            	()

穿透率T计算

采用穿透率T表征待测样品对辐射的屏蔽性能，计算公式如下：

T=KiKo                               	()

检测报告

检测结束后应出具检测报告，检测报告内容包括：

- 检测基本条件，包括但不仅限于标准装置基本信息、检测点的剂量率等；

- 检测结果屏蔽系数Kf、屏蔽率α或穿透率T其测量不确定度(原始数据记录表见附录B，测量结果的不确定度评估方法见附录C)。

标准实施及评价

结合实际，认真做好标准实施准备。方案准备包括明确辐射源类型，几何布置，样品尺寸测量，本底与散射测量方法；组织准备包括成立检测小组，指定负责人、测量操作人、数据处理人和安全监督员；知识准备包括培训检测人员掌握本标准的测量步骤，掌握均值算法和本底扣除的必要性及计算方法；手段准备包括经计量校准的辐射测量仪器，准直装置，样品支架和数据记录表格；物质条件准备包括辐射装置，个人防护用品和报警仪器。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景，对象为各类电离辐射防护材料，场景为产品型式检测、出厂抽检、工程验收和技术改造前后对比；提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等同9.1节）；推荐方法路径同6和7两节；确定资源要素配置，至少1台辐射测量仪器、1个辐射装置、样品固定夹具和本底测量挡块（或关闭源的方式）；关键环节和控制点，本底测量应与正式测量相同的环境温度和湿度下进行，几何位置需严格复现（源—样品—测量仪器距离偏差≤±2mm），每组10次测量中若出现异常值应剔除并补测数据；提出标准实施中的注意事项，中子测量时需考虑慢化散射影响，当本底测量值大于有样品的测量值的10%时应改进实验室屏蔽条件。

针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。对检测技术人员、质量控制人员、辐射安全负责人和标准实施监督员进行检测方法原理、操作技能、安全作业等各项培训，并明确测量岗位、数据处理岗位、审核岗位的负责事项。

标准实施主要在产品研制、产品生产、工程建设、技术改造等活动中开展。标准实施的重点是落实国家的国家核安全法规、辐射防护标准和技术规范的要求；落实国际单位制的要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。逐条检查内容有在每次实验前测量了本底与散射及其记录是否完整，是否是无样品测量值和有样品测量值分别进行了10次重复测量并取平均，是否在计算屏蔽系数、屏蔽率和穿透率时是否扣除本底或散射影响，若未扣除本底是否提供了科学合理的理由。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。手段和条件检查有辐射测量仪器是否在有效校准期内，准直系统是否对中，样品支架是否造成额外散射。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。每季度汇总测量中遇到的问题，向标准化技术委员会反馈。依据《中华人民共和国标准化法》对标准实施评价。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步，是否通过本标准的实施使检测结果更真实反映材料固有屏蔽性能；质量水平提高，防护材料出厂屏蔽率的确定度是否降低；客户满意度，客户是否认可扣除本底后的穿透率数据；规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任，向监管部门和公众提供更可靠的辐射防护性能数据。同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。

（资料性）

原始数据记录表

表B.1屏蔽性能检测记录表

编号：                                证书报告编号：

| 样品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托方： |  |  |  |  |  |  | 委托方地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称： |  |  |  |  |  |  | 样品型号规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号： |  |  |  |  |  |  | 样品性质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点： |  |  |  | 温度： |  |  |  | 湿度： |  |  |  |  |  | 气压： |  |  |
| 试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用装置 | 标准装置名称 |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | 编号 |  |  | 有效期至 |  |  | 证书号 |  |
| 依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备状态 | 使用前：□正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用后：□正常 □不正常 |  |  |  |  |  |  |
| 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点1 | 试验参数 | 装置名称： 源号： 距离： 约定真值： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值： □屏蔽系数/□屏蔽率/□穿透率： 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点2 | 试验参数 | 装置名称： 源号： 距离： 约定真值： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值： □屏蔽系数/□屏蔽率/□穿透率： 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 | □屏蔽系数/□屏蔽率/□穿透率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度（k=2）： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测员： |  |  |  |  |  |  |  | 审核员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
测量结果的不确定度评估方法

C.1  测量不确定度度的来源

在检测过程中，可能导致测量不确定度的来源有：

a） 探测校准引入的不确定度；

b） 重复测量读数引入的不确定度。

C.2  探测校准引入的不确定度uki

探测器提供的不准确，可参考其《校准证书》中扩展标准不确定度的评定结果，因此探测器引入的标准不确定度采用B类评定方法，直接引用该设备《校准证书》中的数据。计算方法如下：

(C.1）

其中：

uki——探测器校准引入的标准不确定度，单位为百分数（%）；

U1——《标准证书》中给出的扩展不确定度，单位为百分数（%）；

k——《标准证书》中给出扩展因子。

C.3  重复测量读数引入的不确定度ux

在相同条件下，重复测量读数的变化引入的相对标准不确定度ux采用A类评定方法，以多次读数的平均值作为测得值。不确定度计算公式如下：

(C.2）

其中：

ux——重复测量读数引入的相对标准不确定度，单位为百分数（%）；

——多次测量值的平均值，单位为戈瑞每小时（Gy/h）或希沃特每小时（Sv/h）；

n——测量次数；

xi——单次测量的读数值，单位为戈瑞每小时（Gy/h）或希沃特每小时（Sv/h）。

C.4  合成标准不确定度

由于以上各分量之间互相独立不相关，且放置样品前测量与放置样品后测量时，两次测量过程所引入的不准确度分量相同，故Ko的不确定度为：

(C.3）

其中：

ux1——测量Ko时重复读数引入的不确定度，单位为百分数（%）。

Ki的不确定度为：

(C.4）

其中：

ux2——测量Ki时重复读数引入的不确定度，单位为百分数（%）。

故合成的标准不确定度为：

(C.5）

C.5  扩展不确定度

扩展不确定度的计算公式如下：

U=k×uc                                                                    (C.6）

取扩展因子k=2，则相对扩展不确定度U为：U=2uc